BM500: Pengujian

|  | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA Program Studi Teknik Biomedis Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189. |
| --- | --- |

Dokumentasi Produk Capstone Design

Lembar Sampul Dokumen

| Judul Dokumen | CAPSTONE DESIGN TEKNIK BIOMEDIS: RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING TANDA VITAL PASIEN DI AMBULANCE YANG TERINTEGRASI IGD |
| --- | --- |
| Jenis Dokumen | PENGUJIAN |
| No. Dokumen | BM500 |
| Nomor Revisi | 1 |
| Tanggal Penerbitan | 16 Oktober 2026 |
| Unit Penerbit | Prodi Teknik Biomedis - ITERA |
| Jumlah Halaman | 18 |

| Data Pemeriksaan dan Persetujuan |  |
| --- | --- |
| Ditulis oleh Ketua Tim Ivan Nur Azmi 123430119 tanda tangan Anggota Tim Azaria Putri Fadilah 123430065 tanda tangan Anggota Tim Ayu Fresilia Safitrah Chania 123430065 tanda tangan | Disetujui oleh Dosen Pembimbing I Rafli Filano, S.Si., M.T. 199105102024061001 tanda tangan Tanggal Persetujuan Dokumen |

DAFTAR ISI

Catatan Sejarah Perbaikan Dokumen	4

RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING TANDA VITAL PASIEN DI AMBULANCE YANG TERINTEGRASI IGD	5

1 Pengantar	5

1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN	5

1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI/KEGUNAAN DOKUMEN	5

1.3 REFERENSI	5

1.4 DAFTAR SINGKATAN	6

2 Pengujian	7

2.1 Pengujian Daya yang Digunakan	7

2.1.1 Langkah Pengujian	7

2.1.2 Hasil Pengujian	8

2.2 Pengujian Akurasi Sensor	8

2.2.1 Langkah Pengujian	8

2.2.2 Hasil Pengujian	9

2.3 Pengujian User Experience pada Aplikasi	12

2.3.1 Langkah Pengujian	12

2.3.2 Hasil Pengujian	13

3 Analisis Hasil Pengujian	14

3.1 Analisis Hasil Pengujian Daya yang Digunakan	14

3.2 Analisis Hasil Pengujian Akurasi Sensor	14

3.3 Analisis Hasil Pengujian User Experience pada Aplikasi	15

4 Kesimpulan	16

5 Lampiran	17

Lampiran A. Kuesioner System Usability Scale (SUS)	17

Lampiran B. Lembar Data Pengujian	17

Lampiran C. Reproduksi Pengujian Simulasi	18

Lampiran D. Dokumentasi Pengujian	18

# Catatan Sejarah Perbaikan Dokumen

| Versi | Tanggal | Oleh | Perbaikan | Tanda Tangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING TANDA VITAL PASIEN DI AMBULANCE YANG TERINTEGRASI IGD

# 1 Pengantar

## 1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN

Dokumen BM500 ini memuat pengujian produk capstone design monitor pasien multi-parameter (EKG dan SpO2) berbasis ESP32 yang implementasinya dijelaskan pada dokumen BM400. Pengujian dilakukan secara kuantitatif (pengukuran berdasarkan spesifikasi dan fungsi alat) dan kualitatif (kesesuaian produk dalam menyelesaikan permasalahan), mencakup tiga aspek: (1) daya yang digunakan, (2) akurasi sensor (HR dari EKG, SpO2, dan pulse rate dari PPG), dan (3) user experience pada aplikasi.

Dokumen ini berisi metode pengujian, hasil, analisis, dan kesimpulan. Hasil pengujian perangkat lunak pada data simulasi (algoritma firmware dan aplikasi) sudah tercantum, sedangkan hasil pengukuran pada perangkat keras, subjek manusia, dan responden hanya dapat diperoleh tim dan karenanya diberi penanda untuk diisi. Sistematika dan format dokumen BM500 mengikuti lampiran pada buku Pedoman Pelaksanaan dan Penyusunan Tugas Akhir.

## 1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI/KEGUNAAN DOKUMEN

Dokumen ini ditulis untuk:

- membuktikan secara terukur bahwa produk memenuhi spesifikasi pada dokumen definisi masalah/perancangan;

- menyajikan metode, data, dan analisis statistik pengujian daya, akurasi sensor, dan pengalaman pengguna secara dapat diulang (reproducible);

- mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan produk sebagai dasar perbaikan; dan

- menjadi bukti ketercapaian produk dalam menyelesaikan masalah yang didefinisikan.

## 1.3 REFERENSI

[1]	J. Pan and W. J. Tompkins, “A Real-Time QRS Detection Algorithm,” IEEE Trans. Biomed. Eng., vol. BME-32, no. 3, pp. 230–236, Mar. 1985, doi: 10.1109/TBME.1985.325532.

[2]	J. M. Bland and D. G. Altman, “Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement,” Lancet, vol. 327, no. 8476, pp. 307–310, Feb. 1986.

[3]	J. Brooke, “SUS: A ‘quick and dirty’ usability scale,” in Usability Evaluation in Industry, P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, and I. L. McClelland, Eds. London, U.K.: Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194.

[4]	International Electrotechnical Commission, IEC 60601-2-27: Medical electrical equipment – Part 2-27: Particular requirements for the basic safety and essential performance of electrocardiographic monitoring equipment.

[5]	International Organization for Standardization, ISO 80601-2-61: Medical electrical equipment – Part 2-61: Particular requirements for basic safety and essential performance of pulse oximeter equipment.

[6]	Analog Devices, “AD8232: Single-Lead, Heart Rate Monitor Front End” Datasheet.

[7]	Maxim Integrated, “MAX30100: Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor IC for Wearable Health” Datasheet.

## 1.4 DAFTAR SINGKATAN

Tabel 1.4.1 Daftar Singkatan

| Singkatan | Arti |
| --- | --- |
| A_rms | Accuracy root-mean-square (akar rerata kuadrat selisih alat terhadap acuan) |
| BPM | Beats Per Minute |
| CI | Confidence Interval (interval kepercayaan) |
| EKG / ECG | Elektrokardiogram / Electrocardiogram |
| HR | Heart Rate (dari EKG) |
| LoA | Limits of Agreement (Bland–Altman) |
| MAE | Mean Absolute Error |
| MAPE | Mean Absolute Percentage Error |
| PPG | Photoplethysmography |
| PR | Pulse Rate (dari PPG) |
| RMSE | Root Mean Square Error |
| SD | Standard Deviation (simpangan baku) |
| SpO2 | Saturasi oksigen perifer |
| SPS | Samples Per Second |
| SUS | System Usability Scale |
| UX | User Experience |

# 2 Pengujian

Pengujian dilakukan secara kuantitatif (pengukuran berdasarkan spesifikasi dan fungsi alat) dan kualitatif (kesesuaian produk dalam penyelesaian permasalahan).

## 2.1 Pengujian Daya yang Digunakan

### 2.1.1 Langkah Pengujian

Tujuan. Mengukur arus dan daya yang dikonsumsi sistem pada berbagai kondisi kerja, serta memperkirakan lama operasi bila dicatu power bank.

Alat. Multimeter digital dan stopwatch.

Prosedur.

- Susun sistem lengkap sesuai BM400 dan hubungkan ke catu USB 5 V melalui alat ukur arus. Gunakan laptop mode baterai atau power bank demi keselamatan.

- Untuk setiap skenario pada Tabel 2.1.1, biarkan sistem stabil selama 60 detik, lalu catat arus sebanyak n = 10 pembacaan dengan selang 10 detik. Ukur juga tegangan di pin 5V dan rel 3V3.

- Ulangi tiga sesi pada hari berbeda (untuk menilai pengulangan) dan hitung statistiknya.

- Hitung daya P = V × I dan estimasi daya tahan baterai.

Tabel 2.1.1 Skenario Pengukuran Daya

| Kode | Skenario | Kondisi | Hasil diharapkan |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Idle (dasar) | ESP32 + OLED saja; MAX30100 dan AD8232 dilepas/tidak dicatu | Arus terendah |
| S2 | EKG aktif | AD8232 terpasang, elektrode menempel, HR normal; tanpa jari di MAX30100 | Naik tipis dari S1 |
| S3 | PPG aktif | MAX30100 terpasang, jari menempel; elektrode EKG dilepas | Naik oleh LED MAX30100 |
| S4 | Semua aktif (normal) | EKG dan PPG aktif, buzzer klik per detak, LED hijau berkedip | Kondisi kerja tipikal |
| S5 | Alarm | Semua aktif + kondisi bahaya (LED merah + buzzer kontinu) | Arus tertinggi |

Statistik. Untuk tiap skenario dihitung rata-rata x̄ = Σxᵢ / n, simpangan baku s = √[Σ(xᵢ − x̄)² / (n − 1)], galat baku SE = s / √n, dan interval kepercayaan 95 %: x̄ ± t(0,975; n−1) × SE (untuk n = 10, t = 2,262). Daya dihitung P = V × I. Estimasi daya tahan baterai t ≈ (C × η) / I_rata-rata, dengan C kapasitas power bank (mAh) dan η efisiensi konversi (asumsi 0,8–0,9; ukur bila memungkinkan).

### 2.1.2 Hasil Pengujian

Tabel 2.1.2 Hasil Pengukuran Arus dan Daya

| Skenario | n | Arus rata-rata x̄ (mA) | s (mA) | CI 95 % (mA) | V (V) | Daya P (mW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 Idle | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| S2 EKG aktif | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| S3 PPG aktif | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| S4 Semua aktif | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| S5 Alarm | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |

Tabel 2.1.3 Pembanding: Perkiraan Teoritis (BM400 Tabel 2.3.1)

| Skenario | Perkiraan arus total (dari datasheet/praktik umum) |
| --- | --- |
| S4 Semua aktif (normal) | ≈ 55–105 mA (ESP32 + MAX30100 rata-rata + OLED + AD8232) |
| S5 Alarm | S4 + ≈ 20–30 mA (buzzer) + ≈ 4 mA (LED merah) |

## 2.2 Pengujian Akurasi Sensor

### 2.2.1 Langkah Pengujian

Pengujian akurasi dibagi menjadi lima butir. Butir A dilakukan pada sinyal simulasi dan sudah dilaksanakan; butir B–E harus dilakukan tim dengan hardware dan alat acuan.

A. Verifikasi algoritma pada sinyal simulasi (sudah dilaksanakan). Sinyal EKG sintetis (kompleks PQRST dari fungsi Gauss) dan PPG sintetis dibangkitkan dengan HR yang diketahui. Derau yang ditambahkan: dengung listrik 50 Hz (amplitudo 5 % dari puncak R), derau otot (SD 2 %), dan baseline wander 0,25 Hz (10 %); sampel EKG dikuantisasi seperti ADC 12-bit pada 200 Hz. PPG: DC IR 48.000 dan RED 39.000 (hitungan 16-bit), rasio AC/DC IR 5,4 % dan RED 2,7 % (setara R = 0,5, sehingga nilai nominal SpO2 = 110 − 25 × 0,5 = 97,5 %), modulasi pernapasan 0,25 Hz, dan derau acak SD 90 hitungan, pada 100 sps. Kode algoritma firmware (ecgProcess, ppgProcess) dikompilasi tanpa perubahan pada komputer dan diberi sinyal tersebut; algoritma Python (ECGFilter, BeatDetector) dijalankan pada sinyal yang sama. Dua uji dilakukan: (i) HR konstan 45, 60, 72, 90, 120, 150 bpm selama 45 detik (galat dihitung pada detik ke-15 sampai 44, n = 30 pembacaan per HR, satu pembacaan per detik); (ii) HR berubah 72 ± 6 bpm (periode 20 detik) selama 60 detik (galat dihitung detik ke-10 sampai 60, n = 51).

B. Akurasi HR (EKG) terhadap acuan. Bandingkan HR alat dengan alat acuan: pembangkit sinyal EKG/patient simulator pada HR 40, 60, 80, 100, 120, 150 bpm; dan/atau monitor/oksimeter komersial pada subjek sehat dewasa yang duduk istirahat (n ≥ 10). Rekam pasangan nilai (alat, acuan) tiap 5 detik selama 60 detik per kondisi. Penempatan elektrode RA/LA/RL sesuai README.

C. Akurasi SpO2 dan PR (PPG) terhadap oksimeter acuan (dilakukan tim). Gunakan oksimeter jari komersial sebagai acuan pada jari berbeda (tangan berlawanan) secara bersamaan; subjek sehat, duduk istirahat, n ≥ 10. Catat SpO2 dan PR kedua alat tiap 5 detik selama 60 detik. Keterbatasan: pengujian pada subjek sehat hanya mencakup rentang SpO2 normal (≈ 95–100 %); evaluasi pada rentang 70–100 % memerlukan studi desaturasi terkontrol sebagaimana dipersyaratkan standar dan tidak dilakukan pada proyek ini. Estimasi SpO2 alat memakai rumus empiris tidak terkalibrasi.

D. Respons terhadap gangguan (dilakukan tim). Ukur waktu (stopwatch atau log) dari elektrode dicabut hingga indikator leads-off muncul, dari jari diangkat hingga “NO FINGER”, serta waktu pemulihan nilai setelah dipasang kembali; masing-masing 10 kali.

E. Pengulangan (repeatability). Ulangi pengukuran B dan C pada subjek yang sama sebanyak tiga sesi dan hitung SD antar-sesi.

Metrik. Untuk n pasangan (xᵢ = alat, rᵢ = acuan): bias = (1/n)Σ(xᵢ − rᵢ); MAE = (1/n)Σ|xᵢ − rᵢ|; MAPE = (100/n)Σ|xᵢ − rᵢ|/rᵢ; RMSE = √[(1/n)Σ(xᵢ − rᵢ)²] (untuk SpO2 disebut A_rms); batas kesepakatan Bland–Altman [2]: bias ± 1,96 × SD selisih; serta koefisien korelasi Pearson r. Kriteria penerimaan: HR/PR galat ≤ ±5 bpm; SpO2 A_rms ≤  4 %.

### 2.2.2 Hasil Pengujian

A. Hasil verifikasi algoritma pada sinyal simulasi.

Tabel 2.2.1 Hasil Uji HR Konstan pada Sinyal Simulasi (n = 30 per baris)

| HR acuan (bpm) | Firmware – EKG rata-rata / galat maks | Firmware – PPG (PR) rata-rata / galat maks | Python – EKG rata-rata / galat maks | Firmware – SpO2 rata-rata (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 46,1 / 4,0 | 45,0 / 0,0 | 45,0 / 0,0 | 95,6 |
| 60 | 60,0 / 0,0 | 60,0 / 0,0 | 60,0 / 0,0 | 96,1 |
| 72 | 73,0 / 1,0 | 72,0 / 0,0 | 72,0 / 0,0 | 95,9 |
| 90 | 90,0 / 0,0 | 90,2 / 1,0 | 90,0 / 0,0 | 95,8 |
| 120 | 121,0 / 1,0 | 120,1 / 1,0 | 120,0 / 0,0 | 95,6 |
| 150 | 151,0 / 1,0 | 150,2 / 1,0 | 150,0 / 0,0 | 95,5 |

Tabel 2.2.2 Hasil Uji HR Dinamis (72 ± 6 bpm, n = 51, detik ke-10 sampai 60)

| Keluaran | MAE (bpm) | Galat maks (bpm) | Bias (bpm) | n |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Firmware – HR dari EKG | 2,47 | 4,5 | +0,37 | 51 |
| Firmware – PR dari PPG | 2,51 | 4,5 | +0,17 | 51 |

Keluaran SpO2 firmware pada uji dinamis (nilai nominal 97,5 %): rata-rata 95,94 %, SD 0,24 %, rentang 95–96 %.

Gambar 2.2.1 Pelacakan HR dinamis oleh firmware pada sinyal simulasi (HR acuan 72 ± 6 bpm, periode 20 detik)

Uji parser dan pemulihan (aplikasi Python, simulasi 70 detik). Dari 9 baris uji, 2 baris valid diterima, 3 baris rusak (di luar rentang/terpotong) dihitung sebagai drop, dan 4 baris komentar atau sampah boot diabaikan. Pada simulasi, kondisi jari lepas (detik ke-38 sampai 45) dan leads-off (detik ke-54 sampai 60) terdeteksi pada pencatatan pertama setelah kejadian (resolusi log 1 detik), nilai ditampilkan sebagai “--”, dan setelah elektrode/jari kembali, HR dan SpO2 pulih otomatis (HR 72 bpm pada detik ke-60).

B. HR (EKG) terhadap acuan.

Tabel 2.2.3 Data Pasangan HR Alat vs Acuan

| No | Subjek / kondisi | Acuan (bpm) | Alat (bpm) | Selisih | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| 2 | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| 3 | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| 4 | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| 5 | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| 6 | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| 7 | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| 8 | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |

C. SpO2 dan PR terhadap oksimeter acuan.

Tabel 2.2.4 Data Pasangan SpO2 dan PR Alat vs Acuan

| No | Subjek | SpO2 acuan (%) | SpO2 alat (%) | PR acuan (bpm) | PR alat (bpm) | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| 2 | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| 3 | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| 4 | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| 5 | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| 6 | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| 7 | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| 8 | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |

Tabel 2.2.5 Rangkuman Metrik Akurasi

| Metrik | HR (EKG) | SpO2 | PR (PPG) |
| --- | --- | --- | --- |
| Jumlah pasangan data (n) | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| Bias | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| SD selisih | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| Batas bawah LoA (bias − 1,96 SD) | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| Batas atas LoA (bias + 1,96 SD) | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| MAE | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| MAPE (%) | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| RMSE (A_rms untuk SpO2) | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| Korelasi Pearson r | [ISI] | [ISI] | [ISI] |

D. Respons terhadap gangguan dan E. Pengulangan.

Tabel 2.2.6 Waktu Respons dan Pengulangan

| Parameter | Rata-rata (detik) | s | n | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrode dicabut → indikator leads-off | [ISI] | [ISI] | 10 | [ISI] |
| Jari diangkat → “NO FINGER” | [ISI] | [ISI] | 10 | [ISI] |
| Pemasangan kembali → nilai HR valid | [ISI] | [ISI] | 10 | [ISI] |
| Pemasangan kembali jari → SpO2 valid | [ISI] | [ISI] | 10 | [ISI] |
| SD antar-sesi HR (bpm) | [ISI] | [ISI] | 3 sesi | [ISI] |
| SD antar-sesi SpO2 (%) | [ISI] | [ISI] | 3 sesi | [ISI] |

## 2.3 Pengujian User Experience pada Aplikasi

### 2.3.1 Langkah Pengujian

Tujuan. Menilai kemudahan penggunaan dan kejelasan informasi pada aplikasi dashboard dan layar OLED.

Responden. Minimal 10 orang yang mewakili calon pengguna. Seluruh responden diberi penjelasan dan persetujuan sukarela.

Prosedur. (1) Responden diberi penjelasan singkat (maks. 2 menit) tanpa demonstrasi rinci; (2) responden mengerjakan tugas pada Tabel 2.3.1 sambil diamati; waktu dan keberhasilan dicatat; (3) responden mengisi kuesioner System Usability Scale (SUS) [3] pada Lampiran A; (4) wawancara singkat untuk masukan kualitatif.

Tabel 2.3.1 Tugas Uji Pengguna

| Kode | Tugas | Indikator keberhasilan |
| --- | --- | --- |
| T1 | Menjalankan aplikasi dan memastikan data masuk (indikator LINK OK) | Gelombang tampil < 60 detik |
| T2 | Menyebutkan nilai HR, SpO2, dan PR yang sedang tampil | Ketiga nilai disebut benar |
| T3 | Mengenali dan menjelaskan arti pesan “ECG LEADS OFF” | Penjelasan benar |
| T4 | Mengenali dan menjelaskan arti “SpO2 PROBE OFF” | Penjelasan benar |
| T5 | Mengenali kondisi alarm HR/SpO2 dan menyebutkan penyebabnya | Penjelasan benar |
| T6 | Membaca status dari layar OLED perangkat (tanpa komputer) | Status/nilai benar |
| T7 | Beralih ke dan keluar dari layar penuh | Berhasil tanpa bantuan |

Pengolahan. Persentase keberhasilan tugas = (jumlah responden berhasil / jumlah responden) × 100 %. Skor SUS tiap responden: untuk butir ganjil, skor = nilai − 1; untuk butir genap, skor = 5 − nilai; jumlahkan sepuluh butir lalu kalikan 2,5 (rentang 0–100). Skor rata-rata ≥ 68 umumnya dianggap di atas rata-rata kegunaan.

### 2.3.2 Hasil Pengujian

Tabel 2.3.2 Hasil Uji Tugas

| Kode | Tugas (ringkas) | Berhasil (n / N) | Waktu rata-rata (detik) | Kesalahan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Menjalankan aplikasi | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| T2 | Membaca HR/SpO2/PR | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| T3 | Memahami “LEADS OFF” | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| T4 | Memahami “PROBE OFF” | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| T5 | Mengenali alarm | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| T6 | Membaca OLED | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| T7 | Layar penuh | [ISI] | [ISI] | [ISI] |

Tabel 2.3.3 Skor SUS per Responden (nilai mentah 1–5 tiap butir)

| Resp. | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Skor SUS (0–100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| R2 | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| R3 | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| R4 | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| R5 | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| R6 | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| R7 | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| R8 | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| R9 | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| R10 | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| Rata-rata skor SUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ISI] |

# 3 Analisis Hasil Pengujian

Bagian ini menjelaskan ketercapaian produk dalam menyelesaikan masalah yang didefinisikan pada dokumen BM100 serta menganalisis kelebihan dan kekurangan produk.

## 3.1 Analisis Hasil Pengujian Daya yang Digunakan

## 3.2 Analisis Hasil Pengujian Akurasi Sensor

Hasil pada sinyal simulasi (sudah dapat dianalisis).

- HR konstan. Pada HR 45–150 bpm, galat HR firmware (EKG) rata-rata ≤ 1,1 bpm dengan galat maksimum 4 bpm (satu keluaran 49 bpm pada HR acuan 45 bpm); galat PR dari PPG ≤ 1 bpm; algoritma Python pada EKG memberi galat 0 bpm pada semua HR. Ini menunjukkan rantai filter, ambang adaptif, dan perhitungan interval R-R bekerja benar pada sinyal bersih yang diberi derau terkontrol.

- HR dinamis. Pada HR yang berubah 72 ± 6 bpm, MAE firmware ≈ 2,5 bpm (maks. 4,5 bpm). Galat ini terutama berasal dari keterlambatan penghalusan (rata-rata 0,6 × lama + 0,4 × baru) dan ukuran jendela, bukan dari kesalahan deteksi; biasnya hanya +0,37 bpm (EKG) dan +0,17 bpm (PPG). Terdapat trade-off antara kestabilan angka dan kecepatan mengikuti perubahan HR.

- SpO2. Keluaran firmware 95,5–96,1 % terhadap nilai nominal 97,5 %, yaitu bias sekitar −1,5 sampai −2 %. Penyebab yang masuk akal: filter AC (HP ≈ 0,5 Hz + LP ≈ 4 Hz) melemahkan komponen denyut dan RMS dihitung pada jendela 1 detik yang memuat sebagian modulasi pernapasan, sehingga rasio R sedikit lebih besar dari nilai sebenarnya. Selain itu, rumus 110 − 25·R bersifat empiris dan tidak terkalibrasi; pada manusia diperlukan kalibrasi (regresi terhadap oksimeter acuan).

- Ketahanan. Deteksi leads-off dan jari lepas, serta pemulihan otomatis, berfungsi pada simulasi.

Keterbatasan. Simulasi tidak memuat artefak gerak, variasi morfologi EKG (mis. T-wave tinggi, aritmia), derau ADC ESP32 yang sebenarnya (tidak linier), perubahan perfusi, maupun SpO2 di bawah normal. Oleh karena itu kesimpulan akurasi untuk manusia belum dapat ditarik dari data simulasi.

## 3.3 Analisis Hasil Pengujian User Experience pada Aplikasi

INI WAJIB DI ISI BERDASARKAN HASIL TABEL 2.3

# 4 Kesimpulan

Pada bagian ini dijelaskan kesimpulan dari hasil pengujian dan analisis hasil pengujian produk.

- Algoritma firmware dan aplikasi mampu menghitung HR (EKG) dan PR (PPG) dengan galat rata-rata ≤ 1,1 bpm pada HR konstan 45–150 bpm pada sinyal simulasi berderau, dan MAE ≈ 2,5 bpm saat HR berubah.

- Estimasi SpO2 firmware pada simulasi menunjukkan bias sekitar −1,5 sampai −2 % terhadap nilai nominal dan memerlukan kalibrasi terhadap alat acuan sebelum dapat dipertanggungjawabkan.

- Penanganan leads-off, jari lepas, dan pemulihan otomatis berfungsi pada simulasi.

Catatan. Produk ini adalah prototipe hobi/edukasi dan bukan alat medis; hasilnya tidak boleh dipakai untuk diagnosis atau keputusan kesehatan.

# 5 Lampiran

## Lampiran A. Kuesioner System Usability Scale (SUS)

Petunjuk: beri tanda pada skala 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju) untuk setiap pernyataan tentang aplikasi/perangkat monitor yang baru Anda gunakan.

Tabel A.1 Kuesioner SUS

| No | Pernyataan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Saya pikir saya akan sering menggunakan sistem ini. |  |  |  |  |  |
| 2 | Saya merasa sistem ini terlalu rumit tanpa perlu. |  |  |  |  |  |
| 3 | Saya pikir sistem ini mudah digunakan. |  |  |  |  |  |
| 4 | Saya pikir saya membutuhkan bantuan orang teknis untuk dapat menggunakan sistem ini. |  |  |  |  |  |
| 5 | Saya merasa berbagai fungsi pada sistem ini terintegrasi dengan baik. |  |  |  |  |  |
| 6 | Saya pikir ada terlalu banyak inkonsistensi pada sistem ini. |  |  |  |  |  |
| 7 | Saya membayangkan sebagian besar orang akan belajar menggunakan sistem ini dengan sangat cepat. |  |  |  |  |  |
| 8 | Saya merasa sistem ini sangat merepotkan untuk digunakan. |  |  |  |  |  |
| 9 | Saya merasa sangat percaya diri menggunakan sistem ini. |  |  |  |  |  |
| 10 | Saya perlu belajar banyak hal sebelum dapat menggunakan sistem ini. |  |  |  |  |  |

Keterangan skala: 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, 5 = sangat setuju.

## Lampiran B. Lembar Data Pengujian

Formulir kosong untuk dicetak dan diisi saat pengujian; salin ke Tabel 2.1.2, 2.2.3–2.2.6, dan 2.3.2–2.3.3.

Tabel B.1 Lembar Catatan Pengukuran Arus

| Bacaan ke- | S1 (mA) | S2 (mA) | S3 (mA) | S4 (mA) | S5 (mA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

Tabel B.2 Informasi Sesi Pengujian

| Item | Isian |
| --- | --- |
| Tanggal / lokasi / penguji | [ISI] |
| Alat ukur/acuan (merek, tipe, kalibrasi) | [ISI] |
| Versi firmware / aplikasi (commit) | [ISI] |
| Subjek / responden (kode, usia, jenis kelamin; tanpa data identitas) | [ISI] |
| Kondisi lingkungan (suhu, cahaya, sumber daya) | [ISI] |
| Informed consent / izin etik | [ISI] |

## Lampiran C. Reproduksi Pengujian Simulasi

Pengujian simulasi pada §2.2.2 butir A dapat diulang dengan langkah berikut: (1) dua berkas sumber (ecg_spo2_monitor.ino, ecg_spo2_monitor.py) dipakai tanpa diubah; (2) fungsi ecgProcess dan ppgProcess pada firmware dikompilasi dengan g++ memakai stub header Arduino/ESP32 dan dijalankan oleh sebuah program uji yang membaca sampel EKG (200 Hz) dan PPG (100 Hz) dari berkas CSV yang dibangkitkan dengan parameter pada §2.2.1 butir A; (3) kelas ECGFilter dan BeatDetector pada Python dijalankan pada sinyal EKG yang sama; (4) keluaran HR/PR/SpO2 tiap detik dibandingkan dengan HR acuan.

## Lampiran D. Dokumentasi Pengujian

ISI DENGAN FOTO PENGUJIAN