BM400: Implementasi

|  | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA Program Studi Teknik Biomedis Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189. |
| --- | --- |

Dokumentasi Produk Capstone Design

Lembar Sampul Dokumen

| Judul Dokumen | CAPSTONE DESIGN TEKNIK BIOMEDIS: RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING TANDA VITAL PASIEN DI AMBULANCE YANG TERINTEGRASI IGD |
| --- | --- |
| Jenis Dokumen | IMPLEMENTASI |
| No. Dokumen | BM400 |
| Nomor Revisi | 1 |
| Tanggal Penerbitan | 16 Oktober 2026 |
| Unit Penerbit | Prodi Teknik Biomedis - ITERA |
| Jumlah Halaman | 44 |

| Data Pemeriksaan dan Persetujuan |  |
| --- | --- |
| Ditulis oleh Ketua Tim Ivan Nur Azmi 123430119 tanda tangan Anggota Tim Azaria Putri Fadilah 123430065 tanda tangan Anggota Tim Ayu Fresilia Safitrah Chania 123430065 tanda tangan | Disetujui oleh Dosen Pembimbing I Rafli Filano, S.Si., M.T. 199105102024061001 tanda tangan Tanggal Persetujuan Dokumen tanggal selesai seluruh tanda tangan oleh semua tim dan dosen pembimbing |

DAFTAR ISI

Catatan Sejarah Perbaikan Dokumen	4

RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING TANDA VITAL PASIEN DI AMBULANCE YANG TERINTEGRASI IGD	5

1 Pengantar	5

1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN	5

1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI/KEGUNAAN DOKUMEN	5

1.3 REFERENSI	6

1.4 DAFTAR SINGKATAN	6

2 Implementasi	7

2.1 Tahapan Implementasi	7

2.2 Sensor-Sensor	8

2.2.1 Implementasi	8

2.2.2 Pengujian	10

2.2.3 Permasalahan dan Solusi	11

2.3 Power Supply	12

2.3.1 Implementasi	12

2.3.2 Pengujian	12

2.4 User Interface	13

2.4.1 Implementasi	13

2.4.2 Pengujian	14

3 Analisis Implementasi	15

3.1 Realisasi Anggaran	15

3.2 Kurva S	16

4 Hasil Akhir	17

4.1 Alat	17

4.2 Produk	17

4.3 Source Code Akhir	17

5 Lampiran	19

Lampiran A. Source Code Firmware (`ecg_spo2_monitor.ino`)	19

Lampiran B. Source Code Aplikasi Python (`ecg_spo2_monitor.py`)	30

# Catatan Sejarah Perbaikan Dokumen

| Versi | Tanggal | Oleh | Perbaikan | Tanda Tangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING TANDA VITAL PASIEN DI AMBULANCE YANG TERINTEGRASI IGD

# 1 Pengantar

## 1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN

Dokumen BM400 ini mendokumentasikan implementasi produk capstone design berupa monitor pasien multi-parameter yang menggabungkan pengukuran elektrokardiogram (EKG) satu-lead dan oksimetri nadi (SpO2 dan pulse rate) dalam satu perangkat berbasis mikrokontroler ESP32. Sistem terdiri atas modul EKG AD8232, modul oksimeter MAX30100, layar OLED SSD1306 128×64, buzzer dan tiga LED indikator, serta aplikasi dashboard berbasis Python (PyQt5 dan pyqtgraph) yang menerima data melalui USB serial dan menampilkannya dengan gaya monitor pasien rumah sakit.

Sistem ini merupakan penggabungan dari dua perangkat terdahulu, yaitu EKG Monitor (AD8232 + Arduino) dan Pulse Oximeter Monitor (MAX30100 + Arduino), yang pada proyek ini dimigrasikan ke ESP32 dan ditambah layar OLED. Implementasi pada level terendah (tiap sensor) diverifikasi lebih dahulu sebelum digabungkan; proses verifikasi dan integrasi didokumentasikan pada dokumen ini. Dokumen ini memuat tata cara menyusun perangkat lunak, merakit perangkat keras, dan menjalankan sistem; hasil verifikasi tiap sub-blok (sensor, power supply, antarmuka); permasalahan dan solusinya; serta analisis realisasi anggaran dan Kurva S.

Dokumen ini juga menganalisis dan mengevaluasi hasil perancangan terhadap dokumen BM300 dengan menunjukkan daftar komponen, tipe/merk, tempat pembelian, dan biaya yang sebenarnya dikeluarkan. Sistematika dan format dokumen BM400 mengikuti lampiran pada buku Pedoman Pelaksanaan dan Penyusunan Tugas Akhir.

## 1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI/KEGUNAAN DOKUMEN

Dokumen ini ditulis dengan tujuan:

- mendokumentasikan secara rinci tata cara kompilasi (upload) firmware, perakitan perangkat keras, dan instalasi aplikasi sehingga sistem dapat direproduksi oleh pihak lain;

- mencatat hasil implementasi dan verifikasi tiap sub-blok (sensor EKG, sensor SpO2, layar OLED, aktuator, catu daya, dan antarmuka pengguna);

- mencatat permasalahan yang muncul selama implementasi beserta solusinya, termasuk perbedaan antara perencanaan dan implementasi;

- menyajikan analisis realisasi anggaran dan Kurva S sebagai bahan evaluasi proyek; dan

- menjadi dasar bagi dokumen BM500 (Pengujian) dan sebagai acuan pemeliharaan serta pengembangan lanjutan produk.

## 1.3 REFERENSI

[1]	J. Pan and W. J. Tompkins, “A Real-Time QRS Detection Algorithm,” IEEE Trans. Biomed. Eng., vol. BME-32, no. 3, pp. 230–236, Mar. 1985, doi: 10.1109/TBME.1985.325532.

[2]	Analog Devices, “AD8232: Single-Lead, Heart Rate Monitor Front End” Datasheet.

[3]	Maxim Integrated, “MAX30100: Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor IC for Wearable Health” Datasheet.

[4]	Espressif Systems, “ESP32 Series Datasheet,” Datasheet.

[5]	Solomon Systech, “SSD1306: 128 × 64 Dot Matrix OLED/PLED Segment/Common Driver with Controller” Datasheet.

## 1.4 DAFTAR SINGKATAN

Tabel 1.4.1 Daftar Singkatan

| Singkatan | Arti |
| --- | --- |
| ADC | Analog-to-Digital Converter |
| BPM | Beats Per Minute (denyut per menit) |
| EKG / ECG | Elektrokardiogram / Electrocardiogram |
| FIFO | First In First Out (penyangga data sensor) |
| GPIO | General Purpose Input/Output |
| GUI | Graphical User Interface |
| HR | Heart Rate (laju jantung dari EKG) |
| I2C | Inter-Integrated Circuit |
| IR | Infrared (inframerah) |
| LA / RA / RL | Left Arm / Right Arm / Right Leg (elektrode EKG) |
| LED | Light Emitting Diode |
| LO+ / LO− | Leads-Off detect positif / negatif (AD8232) |
| OLED | Organic Light Emitting Diode |
| PI | Perfusion Index |
| PPG | Photoplethysmography |
| PR | Pulse Rate (laju nadi dari PPG) |
| SpO2 | Saturasi oksigen perifer (kapiler) |
| SPS | Samples Per Second |
| USB | Universal Serial Bus |

# 2 Implementasi

## 2.1 Tahapan Implementasi

Bagian ini membahas tata cara dan tatalaksana menyusun perangkat lunak, merakit, dan menjalankan produk. Implementasi dilakukan bertahap (modul demi modul) agar kesalahan mudah dilokalisasi. Tahapan lengkapnya adalah sebagai berikut.

- Penyiapan perangkat lunak. Pasang Arduino IDE dan paket board esp32 by Espressif Systems; pasang library Adafruit SSD1306, Adafruit GFX, dan Adafruit BusIO melalui Library Manager. Driver MAX30100 sudah tertanam di dalam sketch sehingga tidak memerlukan library tambahan. Pada komputer, pasang Python 3.8+ dan dependensi PyQt5, pyqtgraph, numpy, scipy, pyserial.

- Perakitan bertahap. (a) ESP32 dan OLED; (b) MAX30100 pada jalur I2C yang sama; (c) AD8232 beserta kabel elektrode; (d) tiga LED dan buzzer; (e) penempelan elektrode.

- Kompilasi dan upload firmware. Buka ecg_spo2_monitor.ino, pilih Board “ESP32 Dev Module”, pilih Port, lalu Upload. Jika muncul “Connecting…”, tahan tombol BOOT pada ESP32.

- Verifikasi bus I2C. Buka Serial Monitor (230400 baud). Firmware memindai bus I2C saat boot dan harus melaporkan perangkat pada alamat 0x3C (OLED) dan 0x57 (MAX30100).

- Menjalankan aplikasi. Tutup Serial Monitor, lalu jalankan python ecg_spo2_monitor.py (port terdeteksi otomatis) atau --port COM5 / --port /dev/ttyUSB0. Mode --simulate tersedia untuk uji tanpa hardware.

- Verifikasi fungsional. Periksa gelombang EKG dan pleth, angka HR/SpO2/PR, indikator leads-off/jari lepas, serta LED dan buzzer.

Tabel 2.1.1 Lingkungan Perangkat Lunak

| Komponen | Yang digunakan |
| --- | --- |
| Arduino IDE | Pengembangan & upload firmware |
| Board package esp32 (Espressif) | Board: ESP32 Dev Module |
| Adafruit SSD1306 / GFX / BusIO | Driver layar OLED |
| Python | Aplikasi dashboard |
| PyQt5, pyqtgraph, numpy, scipy, pyserial | GUI, plotting, DSP, serial |

Tabel 2.1.2 Peta Pin dan Sambungan Perangkat Keras

| Komponen | Pin komponen | Pin ESP32 | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| OLED SSD1306 | VCC / GND | 3V3 / GND | Tegangan kerja 3,3 V |
|  | SDA / SCL | GPIO21 / GPIO22 | Jalur I2C bersama; alamat 0x3C |
| MAX30100 | VIN / GND | 3V3 / GND | Tegangan 3,3 V |
|  | SDA / SCL | GPIO21 / GPIO22 | Jalur I2C bersama dengan OLED; alamat 0x57 |
|  | INT | – | Tidak dipakai (dibiarkan kosong) |
| AD8232 | 3.3V / GND | 3V3 / GND | Catu 3,3 V |
|  | OUTPUT | GPIO34 | ADC1 kanal 6 (input-only), 12-bit |
|  | LO+ / LO− | GPIO25 / GPIO26 | Deteksi elektrode lepas (aktif HIGH) |
|  | SDN | – | Dibiarkan kosong |
| Buzzer aktif | (+) / (−) | GPIO27 via transistor NPN | Basis lewat resistor 1 kΩ; kolektor ke buzzer (−); emitor ke GND |
| LED hijau | Anoda | GPIO18 | Seri resistor 220–330 Ω, katoda ke GND |
| LED biru | Anoda | GPIO19 | Seri resistor 220–330 Ω, katoda ke GND |
| LED merah | Anoda | GPIO23 | Seri resistor 220–330 Ω, katoda ke GND |

Gambar 2.1.1 Diagram blok dan sambungan pin

## 2.2 Sensor-Sensor

### 2.2.1 Implementasi

a. Sensor EKG (AD8232). Modul AD8232 menguatkan sinyal listrik jantung dari tiga elektrode (RA, LA, RL). Keluarannya (OUTPUT) dibaca oleh ADC1 ESP32 pada GPIO34 dengan resolusi 12-bit (0–4095) dan atenuasi 11 dB (rentang ≈ 0–3,3 V). Firmware mengambil sampel secara terjadwal tepat 200 Hz dan merata-ratakan empat pembacaan (oversampling 4×) untuk menekan derau ADC. Pin LO+ dan LO− dibaca sebagai indikator elektrode lepas; saat salah satu bernilai HIGH, nilai mentah diganti titik tengah 2048 (garis datar) dan HR dinolkan.

Deteksi R-peak pada firmware memakai ambang adaptif: baseline dilacak dengan rata-rata eksponensial (α = 0,002), amplitudo positif dibandingkan dengan 60 % dari envelope puncak, dan jeda minimum antar-detak (refractory) 250 ms. Envelope diperbarui terhadap puncak sebenarnya setiap detak, meluruh perlahan (≈ 20 detik), dan dibatasi nilai minimum. HR dihitung dari interval R-R dan dihaluskan (0,6 × lama + 0,4 × baru); nilai dinolkan bila tidak ada detak selama 4 detik. Pada aplikasi Python, sinyal dimurnikan dengan rantai filter high-pass 0,5 Hz → low-pass 40 Hz → notch 50/60 Hz, kemudian detektor R-peak adaptif (ambang = rata-rata + 3,5 × simpangan baku) menghitung BPM yang ditampilkan.

b. Sensor SpO2 dan nadi (MAX30100). Modul MAX30100 berisi LED merah dan inframerah serta fotodetektor. Firmware berkomunikasi langsung melalui register I2C (alamat 0x57) tanpa library pihak ketiga: memeriksa part ID (0x11), melakukan reset, memilih mode SpO2, laju sampel 100 sps, lebar pulsa 1600 µs dengan resolusi 16-bit (hi-res), arus LED merah 27,1 mA dan IR 50 mA, lalu membaca FIFO (IR kemudian RED, 4 byte per sampel) secara periodik. Bila sensor hilang dari bus, firmware mencoba menginisialisasi ulang tiap 2 detik.

SpO2 diestimasi dari rasio-dari-rasio komponen AC/DC kedua panjang gelombang pada jendela 1 detik: R = (AC_RED / DC_RED) / (AC_IR / DC_IR), kemudian SpO2 ≈ 110 − 25·R, dibatasi 70–100 % dan dihaluskan. Komponen AC diperoleh dari high-pass (≈ 0,5 Hz) dan low-pass (≈ 4 Hz) sederhana. Laju nadi (PR) dihitung dari interval puncak sinyal IR yang dibalik polaritasnya (karena IR MAX30100 turun saat sistol) dengan ambang adaptif dan rata-rata empat interval terakhir. Kehadiran jari ditentukan dari nilai IR mentah terhadap ambang 5000 (dengan histeresis 200 ms), dan 3 detik pertama setelah jari terpasang diabaikan agar sinyal stabil.

c. Layar OLED (SSD1306). Layar 128×64 piksel berbagi bus I2C (400 kHz) dengan MAX30100. Tata letak: baris judul (status leads-off/jari lepas dan PR), area gelombang EKG sweep 80 piksel (±3,2 detik), serta panel kanan berisi HR dan SpO2. Header berkedip terbalik saat kondisi bahaya. Layar diperbarui ±12 kali per detik.

d. Aktuator. Buzzer aktif berbunyi pendek tiap detak dan terus-menerus saat bahaya; LED hijau berkedip tiap detak pada kondisi normal; LED biru berkedip saat elektrode EKG atau jari lepas; LED merah menyala saat bahaya (HR/PR > 120 atau < 50 bpm, atau SpO2 < 90 %).

e. Arsitektur dual-core. Seluruh akses I2C (MAX30100 dan OLED) dijalankan pada sebuah task FreeRTOS di core 0, sedangkan core 1 (fungsi loop) khusus menangani pengambilan sampel EKG tepat waktu, deteksi detak, LED/buzzer, dan semua keluaran serial. Sampel PPG dikirim dari core 0 ke core 1 melalui antrean FreeRTOS. Pemisahan ini mencegah pembaruan OLED yang lambat mengganggu ketepatan sampling EKG.

Tabel 2.2.1 Parameter Konfigurasi Sensor

| Parameter | Nilai | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Laju sampel EKG | 200 Hz | Dijadwalkan dengan micros() |
| Resolusi ADC EKG | 12-bit (0–4095) | GPIO34 (ADC1), atenuasi 11 dB, oversampling 4× |
| Laju sampel PPG | 100 sps | MAX30100 mode SpO2, 1600 µs / 16-bit |
| Arus LED MAX30100 | RED 27,1 mA; IR 50 mA | Dikonfigurasi melalui register 0x09 |
| Ambang jari (IR) | 5000 | Dapat diubah di firmware (IR_FINGER_THRESH) dan di Python (--ir-threshold) |
| Ambang alarm HR/PR | < 50 atau > 120 bpm | Sama di firmware dan Python |
| Ambang alarm SpO2 | < 90 % | Sama di firmware dan Python |
| Baud serial | 230400 | Dua aliran: baris E,… (EKG) dan P,… (PPG) |
| Refresh OLED | ≈ 12 fps | Periode 80 ms pada core 0 |

### 2.2.2 Pengujian

Pengujian pada tingkat sub-blok dibagi menjadi (i) verifikasi perangkat lunak yang sudah dilaksanakan pada data simulasi dan (ii) verifikasi di perangkat keras yang harus dilakukan oleh tim. Pengujian kuantitatif yang lebih lengkap (akurasi, daya, pengguna) dibahas pada dokumen BM500.

Tabel 2.2.2 Hasil Verifikasi Sub-Blok Sensor

| No | Item uji | Kriteria lulus | Hasil / status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompilasi sintaks firmware (g++ -fsyntax-only dengan stub header Arduino/ESP32) | Tanpa error | Lulus: 0 error, 1 peringatan (parameter task tak terpakai). |
| 2 | Parser serial Python (9 baris uji: valid, di luar rentang, terpotong, komentar, sampah boot) | Baris valid diterima; baris rusak dibuang; komentar/boot diabaikan | Lulus: 2 valid diterima, 3 rusak dihitung drop, 4 baris komentar/sampah diabaikan. |
| 3 | Algoritma R-peak dan HR firmware pada EKG simulasi (HR 45–150 bpm, derau listrik 50 Hz + otot + baseline wander) | Galat HR ≤ ±5 bpm (kriteria contoh; sesuaikan BM300) | Lulus pada simulasi: rata-rata galat ≤ 1,1 bpm, galat maks 4 bpm (rincian pada BM500 §2.2.2). |
| 4 | Algoritma PR dan SpO2 firmware pada PPG simulasi | PR ≤ ±5 bpm; SpO2 mendekati nilai nominal | Lulus pada simulasi: galat PR ≤ 1 bpm (HR konstan); SpO2 ≈ 95,5–96,1 % terhadap nominal 97,5 %. |
| 5 | Pemulihan otomatis setelah leads-off dan jari lepas (simulasi aplikasi 70 detik) | Nilai “--” saat lepas; pulih sendiri saat terpasang | Lulus: leads-off terdeteksi pada detik ke-54, pulih pada detik ke-60; jari lepas pada detik ke-38–45. |
| 6 | Pemindaian I2C menemukan 0x3C dan 0x57 | Kedua alamat terbaca | [ISI: hasil log serial boot] |
| 7 | OLED menampilkan gelombang EKG, HR, SpO2, PR | Tampilan terbaca, tanpa artefak | [ISI: lulus/tidak + foto] |
| 8 | Nilai ADC AD8232 saat elektrode terpasang dan tenang | Berayun di sekitar titik tengah, tidak jenuh (0/4095) | [ISI: nilai min/maks ADC mentah] |
| 9 | Deteksi leads-off saat elektrode dicabut | Header “LEADS OFF”, LED biru berkedip, HR “--” | [ISI] |
| 10 | Deteksi jari lepas pada MAX30100 | Header “NO FINGER”, SpO2 dan PR “--” | [ISI] |
| 11 | Buzzer dan LED sesuai perilaku (detak, alarm) | Sesuai tabel perilaku §2.2.1(d) | [ISI] |
| 12 | Laju sampel efektif di diagnostik aplikasi | ≈ 200 SPS (EKG), ≈ 100 SPS (PPG), drop mendekati 0 % | [ISI: angka dari baris diagnostik] |

### 2.2.3 Permasalahan dan Solusi

Tabel berikut mencatat permasalahan yang diidentifikasi selama penggabungan dan implementasi beserta solusinya. Baris 1–6 berasal dari proses pengembangan perangkat lunak; baris 7 adalah potensi masalah perangkat keras yang perlu dikonfirmasi tim; baris berikutnya harus dilengkapi tim dari pengalaman perakitan dan pengujian di perangkat keras.

Tabel 2.2.3 Permasalahan dan Solusi pada Sub-Blok Sensor

| No | Permasalahan | Penyebab | Solusi | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Berkas .ino MAX30100 lama ternyata I2C scanner, bukan sketch pembaca sensor | Berkas yang tersedia hanya sketch diagnostik | Driver MAX30100 + estimasi SpO2/PR ditulis ulang (register langsung); scanner dijadikan diagnostik saat boot | Selesai |
| 2 | Envelope deteksi R-peak firmware lama cenderung menyusut tiap detak | Envelope diperbarui dengan nilai saat melewati ambang, bukan nilai puncak | Puncak sebenarnya dilacak lalu dipakai memperbarui envelope; ditambah peluruhan lambat dan batas minimum | Selesai (simulasi) |
| 3 | Pembaruan OLED berpotensi mengganggu sampling EKG 200 Hz | Satu frame OLED ≈ 1 KB melalui I2C 400 kHz (perkiraan ±20–25 ms), memblokir loop | Seluruh akses I2C dipindah ke task di core 0; sampling EKG di core 1 | Selesai (desain) |
| 4 | ADC ESP32: 12-bit, tidak linier, dan relatif berderau | Karakteristik ADC internal ESP32 | Atenuasi 11 dB, oversampling 4×, filter digital di Python, normalisasi dan auto-gain | Selesai |
| 5 | Dua aliran data (EKG 200 Hz dan PPG 100 Hz) melalui satu serial | Satu kanal USB serial | Protokol berawalan E, dan P,; baud dinaikkan ke 230400; satu penulis serial (core 1) | Selesai |
| 6 | Pleth PPG tampil terbalik | IR MAX30100 menurun saat sistol | Polaritas dibalik otomatis; opsi --invert untuk membalik kembali | Selesai |
| 7 | Bus I2C dapat “menggantung” bila modul MAX30100 menarik SDA/SCL ke rel 1,8 V sementara modul OLED menarik ke 3,3 V | Dua tegangan pull-up berbeda pada satu bus (potensi pada modul GY-MAX30100) | Tambah pull-up eksternal 2,2–4,7 kΩ ke 3V3 pada SDA dan SCL bila MAX30100 tidak terdeteksi | [ISI: terjadi atau tidak] |

## 2.3 Power Supply

### 2.3.1 Implementasi

Seluruh sistem dicatu melalui USB 5 V dari komputer (atau power bank) ke papan ESP32. Regulator 3,3 V di papan ESP32 menyuplai rel 3V3 yang dihubungkan ke OLED, MAX30100, dan AD8232, sehingga semua modul berlogika 3,3 V (kompatibel dengan GPIO ESP32). Buzzer dihubungkan ke 3V3 melalui transistor NPN yang digerakkan GPIO27 agar arus buzzer tidak membebani pin mikrokontroler; LED masing-masing dibatasi resistor 220–330 Ω.

Tabel 2.3.1 Perkiraan Konsumsi Arus (acuan desain)

| Komponen | Tegangan | Arus perkiraan | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32 (tanpa WiFi/BT) | 3,3 V | ≈ 30–70 mA | CPU 240 MHz dua core; radio tidak dipakai |
| MAX30100 | 3,3 V | ≈ 15 mA rata-rata | LED berdenyut (IR 50 mA, RED 27,1 mA) pada siklus kerja rendah |
| OLED SSD1306 0,96" | 3,3 V | ≈ 10–20 mA | Bergantung jumlah piksel menyala |
| AD8232 | 3,3 V | < 1 mA | Konsumsi sangat kecil |
| LED (satu menyala) | 3,3 V | ≈ 4 mA | (3,3 V − V_F) / 330 Ω |
| Buzzer aktif | 3,3 V | ≈ 20–30 mA | Hanya saat berbunyi (via transistor) |

Catatan keselamatan. Saat elektrode menempel pada tubuh, sistem sebaiknya tidak terhubung ke jala-jala PLN secara langsung. Gunakan USB dari laptop yang berjalan dengan baterai (charger dicabut) atau power bank.

### 2.3.2 Pengujian

Pengujian catu daya yang dilakukan meliputi pengukuran tegangan rel dan arus pada beberapa skenario kerja. Metode dan analisis statistik rinci dijelaskan pada dokumen BM500 §2.1.

Tabel 2.3.2 Hasil Pengukuran Tegangan Catu

| Titik ukur | Nilai terukur (V) | Nilai nominal (V) | Selisih (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Masukan USB (5V pada papan) | [ISI] | 5,00 | [ISI] |
| Rel 3V3 (tanpa beban sensor) | [ISI] | 3,30 | [ISI] |
| Rel 3V3 (semua modul aktif) | [ISI] | 3,30 | [ISI] |
| Pin VIN modul MAX30100 | [ISI] | 3,30 | [ISI] |
| Pin 3.3V modul AD8232 | [ISI] | 3,30 | [ISI] |

## 2.4 User Interface

Gambar 2.4.1 User Iterfase Aplikasi Dekstop

[ISI]

Gambar 2.4.1 User Iterfase Layar OLED

### 2.4.1 Implementasi

Aplikasi desktop (ecg_spo2_monitor.py) dibangun dengan PyQt5 dan pyqtgraph dan menampilkan dashboard bergaya monitor pasien: latar hitam, grid kertas EKG (minor 0,2 detik, mayor 1 detik), dan gelombang sweep (tidak scrolling) dengan batang penghapus dan jejak yang memudar. Panel kiri (70 %) memuat gelombang EKG (hijau) di atas dan pleth PPG (cyan) di bawah, panel kanan (30 %) memuat tiga kartu angka, kemudian HR (dari EKG), SpO2, dan PR (dari PPG) beserta perfusion index (PI), banner alarm, dan baris diagnostik (laju sampel efektif dan persentase paket serial yang rusak).

Arsitektur perangkat lunak: sebuah QThread membaca serial, memvalidasi baris E,… dan P,…, dan memasukkannya ke dua deque thread-safe; timer GUI 60 FPS mengosongkan antrean, memfilter sinyal (EKG: HP 0,5 Hz → LP 40 Hz → notch 50/60 Hz; PPG: band-pass Butterworth 0,5–5 Hz), mendeteksi R-peak, lalu menggambar. Aplikasi mendeteksi leads-off dan jari lepas (garis datar dan angka “--”), menyambung ulang port serial secara otomatis, dan menyediakan mode --simulate. Tombol: F11/F (layar penuh), Esc, Q (keluar).

Tabel 2.4.1 Elemen Antarmuka dan Perilaku Alarm

| Elemen | Kondisi | Tampilan pada aplikasi / OLED |
| --- | --- | --- |
| Elektrode EKG lepas | LO+ atau LO− = HIGH | Banner “ECG LEADS OFF”, HR “--”; OLED: “LEADS OFF” berkedip; LED biru |
| Jari tidak ada | IR < ambang | Banner “SpO2 PROBE OFF”, SpO2/PR “--”; OLED: “NO FINGER” |
| HR atau PR di luar 50–120 bpm | Takikardia/bradikardia | Angka merah berkedip + banner; LED merah + buzzer kontinu; header OLED berkedip terbalik |
| SpO2 < 90 % | SpO2 rendah | Angka merah berkedip + banner “LOW SpO2”; LED merah + buzzer |
| Detak terdeteksi | R-peak / puncak PPG | Ikon ♥ berkedip pada satuan bpm; OLED: ikon hati; buzzer klik |

### 2.4.2 Pengujian

Logika pemrosesan aplikasi (pembacaan antrean, filter, deteksi, penanganan leads-off/jari lepas, pemulihan) telah diuji secara terprogram terhadap data simulasi selama 70 detik dan berjalan tanpa galat (lihat Tabel 2.2.2 baris 2 dan 5). Pengujian tampilan grafis dan pengalaman pengguna dilakukan tim dan dilaporkan pada BM500 §2.3.

Tabel 2.4.2 Daftar Periksa Fungsional Antarmuka

| No | Fungsi | Hasil | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aplikasi terbuka dan mendeteksi port ESP32 otomatis | [ISI] | [ISI] |
| 2 | Mode --simulate menampilkan EKG dan pleth | [ISI] | [ISI] |
| 3 | Gelombang sweep halus pada 60 FPS (tanpa patah-patah) | [ISI] | [ISI] |
| 4 | HR/SpO2/PR tampil dan berubah sesuai kondisi | [ISI] | [ISI] |
| 5 | Banner alarm leads-off dan probe off | [ISI] | [ISI] |
| 6 | Sambung ulang otomatis saat kabel USB dicabut-pasang | [ISI] | [ISI] |
| 7 | Tombol F11/F, Esc, dan Q berfungsi | [ISI] | [ISI] |

# 3 Analisis Implementasi

## 3.1 Realisasi Anggaran

Bagian ini menjelaskan anggaran riil yang diperlukan untuk implementasi serta analisis biaya terhadap komponen yang sering mengalami kerusakan. Daftar komponen berikut disusun dari desain sistem; harga, tempat pembelian, dan jumlah yang benar-benar dibeli harus diisi tim berdasarkan nota/bukti pembelian.

Tabel 3.1.1 Realisasi Biaya Komponen

| No | Komponen | Tipe / merk | Jml | Harga satuan (Rp) | Tempat beli | Subtotal (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikrokontroler | ESP32 DevKit V1 (ESP32-WROOM-32) | 1 | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| 2 | Modul EKG + kabel elektrode | AD8232 | 1 | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| 3 | Elektrode pad (habis pakai) | [ISI merk] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| 4 | Modul SpO2 / nadi | MAX30100 (mis. GY-MAX30100) | 1 | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| 5 | Layar OLED I2C 0,96" | SSD1306 128×64 | 1 | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| 6 | Buzzer aktif | 3–5 V | 1 | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| 7 | Transistor NPN + resistor 1 kΩ | 2N2222 / BC547 | 1 set | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| 8 | LED hijau, biru, merah + resistor | 5 mm, 220–330 Ω | 3 set | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| 9 | Breadboard + kabel jumper | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| 10 | Kabel USB data | Micro-USB/USB-C sesuai papan | 1 | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| 11 | Resistor pull-up I2C (bila diperlukan) | 2,2–4,7 kΩ | 2 | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| TOTAL REALISASI |  |  |  |  |  | [ISI] |

Tabel 3.1.2 Perbandingan Anggaran Rencana (BM300) dan Realisasi

| Komponen / kelompok | Rencana (Rp) | Realisasi (Rp) | Selisih dan alasan |
| --- | --- | --- | --- |
| Mikrokontroler dan modul sensor | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| Layar, aktuator, dan komponen pasif | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| Habis pakai (elektrode) dan lain-lain | [ISI] | [ISI] | [ISI] |
| Total | [ISI] | [ISI] | [ISI] |

## 3.2 Kurva S

Bagian ini menjelaskan perencanaan dan implementasi, yaitu perbandingan kemajuan pekerjaan kumulatif (dalam persen) terhadap waktu antara jadwal rencana dan realisasi. Jika terjadi deviasi, jelaskan penyebab dan solusi yang ditempuh.

Tabel 3.2.1 Data Kemajuan Pekerjaan

| Minggu ke- | Kegiatan utama | Rencana kumulatif (%) | Realisasi kumulatif (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [ISI kegiatan minggu 1] | [ISI] | [ISI] |
| 2 | [ISI kegiatan minggu 2] | [ISI] | [ISI] |
| 3 | [ISI kegiatan minggu 3] | [ISI] | [ISI] |
| 4 | [ISI kegiatan minggu 4] | [ISI] | [ISI] |
| 5 | [ISI kegiatan minggu 5] | [ISI] | [ISI] |
| 6 | [ISI kegiatan minggu 6] | [ISI] | [ISI] |
| 7 | [ISI kegiatan minggu 7] | [ISI] | [ISI] |
| 8 | [ISI kegiatan minggu 8] | [ISI] | [ISI] |
| 9 | [ISI kegiatan minggu 9] | [ISI] | [ISI] |
| 10 | [ISI kegiatan minggu 10] | [ISI] | [ISI] |
| 11 | [ISI kegiatan minggu 11] | [ISI] | [ISI] |
| 12 | [ISI kegiatan minggu 12] | [ISI] | [ISI] |

# 4 Hasil Akhir

Bagian ini memuat dokumentasi hasil implementasi akhir dari PCB, produk, dan source code akhir yang digunakan.

## 4.1 Alat

Gambar 4.1.1 Foto Alat

## 4.2 Produk

Ringkasan spesifikasi produk akhir (berdasarkan desain firmware dan aplikasi):

Tabel 4.2.1 Spesifikasi Ringkas Produk

| Parameter | Nilai |
| --- | --- |
| Mikrokontroler | ESP32 (dual-core), logika dan catu 3,3 V |
| Parameter ukur | EKG satu-lead (HR), SpO2, pulse rate (PR) |
| Laju sampel | EKG 200 Hz (ADC 12-bit); PPG 100 sps (16-bit) |
| Tampilan perangkat | OLED SSD1306 128×64 (EKG sweep, HR, SpO2, PR, status) |
| Indikator | Buzzer aktif; LED hijau (detak), biru (sensor lepas), merah (bahaya) |
| Batas alarm | HR/PR < 50 atau > 120 bpm; SpO2 < 90 % |
| Antarmuka ke PC | USB serial 230400 baud; protokol baris E,… dan P,… |
| Aplikasi | Python 3 (PyQt5, pyqtgraph), mode simulasi tersedia |
| Dimensi / massa | [ISI: ukur produk akhir] |
| Catu daya dan konsumsi | [ISI: dari hasil pengukuran BM500] |

## 4.3 Source Code Akhir

Source code akhir terdiri atas firmware ESP32 dan aplikasi Python. Kode lengkap disertakan pada Lampiran A dan B.

Tabel 4.3.1 Daftar Berkas Source Code

| Berkas | Fungsi | Lampiran |
| --- | --- | --- |
| ecg_spo2_monitor.ino | Firmware ESP32: sampling EKG, driver MAX30100, SpO2/PR, OLED, LED/buzzer, serial | Lampiran A |
| ecg_spo2_monitor.py | Aplikasi dashboard Python: akuisisi serial, DSP, deteksi R-peak, GUI | Lampiran B |

# 5 Lampiran

## Lampiran A. Source Code Firmware (`ecg_spo2_monitor.ino`)

/*

* =====================================================================

*  MONITOR PASIEN GABUNGAN : EKG (AD8232) + SpO2/Pulse (MAX30100)

*  Board   : ESP32 (ESP32 DevKit V1 / ESP32-WROOM-32)

*  Display : OLED SSD1306 128x64 I2C

* =====================================================================

*

*  Gabungan dari 2 proyek sebelumnya:

*    - ecg_monitor_ide.ino        (AD8232, deteksi R-peak, buzzer, LED)

*    - pulse_oximeter_monitor.ino (I2C scanner -> kini jadi diagnostik boot)

*      + driver MAX30100 langsung via register (TANPA library MAX30100)

*

*  Library yang dibutuhkan (Library Manager Arduino IDE):

*    - Adafruit SSD1306

*    - Adafruit GFX Library   (otomatis ikut terpasang)

*    - Adafruit BusIO         (otomatis ikut terpasang)

*  Board package: "esp32 by Espressif Systems"  -> pilih "ESP32 Dev Module"

*

*  ---------------------------------------------------------------

*  PEMASANGAN KABEL (detail lengkap ada di README.md)

*  ---------------------------------------------------------------

*   Modul / Komponen          Pin modul    ->  Pin ESP32

*   AD8232 (EKG)              3.3V         ->  3V3

*                             GND          ->  GND

*                             OUTPUT       ->  GPIO34 (ADC1_CH6, input-only)

*                             LO+          ->  GPIO25

*                             LO-          ->  GPIO26

*                             SDN          ->  dibiarkan kosong

*   MAX30100 (SpO2)           VIN          ->  3V3

*                             GND          ->  GND

*                             SDA          ->  GPIO21   (I2C bersama OLED)

*                             SCL          ->  GPIO22   (I2C bersama OLED)

*                             INT          ->  tidak dipakai

*   OLED SSD1306 I2C          VCC          ->  3V3

*                             GND          ->  GND

*                             SDA          ->  GPIO21   (I2C bersama MAX30100)

*                             SCL          ->  GPIO22   (I2C bersama MAX30100)

*   Buzzer aktif              (+)          ->  GPIO27   (lihat README: sebaiknya lewat transistor)

*                             (-)          ->  GND

*   LED Hijau  -> resistor 220-330 ohm ->  GPIO18

*   LED Biru   -> resistor 220-330 ohm ->  GPIO19

*   LED Merah  -> resistor 220-330 ohm ->  GPIO23

*

*  ---------------------------------------------------------------

*  PERILAKU

*  ---------------------------------------------------------------

*   Buzzer     : bunyi pendek tiap detak jantung; bunyi terus saat BAHAYA

*   LED Hijau  : berkedip tiap detak (kondisi normal)

*   LED Biru   : berkedip jika elektrode EKG lepas (Leads-Off) ATAU jari

*                tidak ada di sensor MAX30100

*   LED Merah  : menyala terus saat BAHAYA:

*                  HR/PR > 120 bpm (takikardia), HR/PR < 50 bpm (bradikardia)

*                  atau SpO2 < 90 %

*   OLED       : gelombang EKG + HR + SpO2 + PR + status

*

*  ---------------------------------------------------------------

*  PROTOKOL SERIAL (230400 baud, 1 baris ASCII per sampel)

*  ---------------------------------------------------------------

*   E,<raw>,<leadsOff>,<beat>,<bpm>\n      200 Hz  (EKG)

*        raw      = 0..4095 (ADC 12-bit AD8232), datar di 2048 saat leads-off

*        leadsOff = 1 jika elektrode lepas

*        beat     = 1 tepat pada sampel R-peak terdeteksi

*        bpm      = HR dari EKG (0 = belum valid)

*   P,<ir>,<red>,<bpm>,<spo2>\n            100 Hz  (PPG)

*        ir/red   = nilai mentah MAX30100 (16-bit)

*        bpm      = pulse rate dari PPG (0 = belum valid)

*        spo2     = estimasi SpO2 % (0 = belum valid)

*   # ...                                 komentar/diagnostik (diabaikan parser)

*

*  Arsitektur:  core 1 (loop)  : sampling EKG tepat 200 Hz, deteksi detak,

*                                LED/buzzer, semua output Serial

*               core 0 (task)  : SEMUA akses I2C (MAX30100 + OLED), sehingga

*                                refresh OLED yang lambat tidak mengganggu

*                                waktu sampling EKG.

*

*  CATATAN: ini proyek hobi/edukasi, BUKAN alat medis.

* =====================================================================

*/

#include <Arduino.h>

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <Adafruit_SSD1306.h>

// ======================= PIN =======================

const uint8_t PIN_SDA    = 21;   // I2C (OLED + MAX30100)

const uint8_t PIN_SCL    = 22;

const uint8_t PIN_ECG    = 34;   // AD8232 OUTPUT (ADC1, input-only)

const uint8_t PIN_LO_P   = 25;   // AD8232 LO+

const uint8_t PIN_LO_M   = 26;   // AD8232 LO-

const uint8_t PIN_BUZZER = 27;   // buzzer aktif

const uint8_t PIN_GREEN  = 18;   // LED hijau

const uint8_t PIN_BLUE   = 19;   // LED biru

const uint8_t PIN_RED    = 23;   // LED merah

// ======================= KONFIGURASI =======================

#define SERIAL_BAUD        230400

#define OLED_ADDR          0x3C

#define OLED_W             128

#define OLED_H             64

#define OLED_PERIOD_MS     80          // ~12 fps

const uint16_t ECG_HZ        = 200;

const uint32_t ECG_PERIOD_US = 1000000UL / ECG_HZ;

const int      ADC_MID       = 2048;    // titik tengah ADC 12-bit

const uint16_t BEEP_MS    = 40;         // lama bunyi per detak

const uint16_t GREEN_MS   = 40;         // lama kedip hijau per detak

const uint16_t BLUE_BLINK = 250;        // setengah periode kedip biru

// Batas alarm (sama dengan di program Python)

const int BPM_LOW   = 50;               // < ini = bradikardia

const int BPM_HIGH  = 120;              // > ini = takikardia

const int SPO2_LOW  = 90;               // < ini = hipoksemia

// ---- deteksi R-peak EKG ----

const float    ECG_THRESH_FRAC = 0.6f;  // pemicu = 60% envelope

const float    ECG_ENV_INIT    = 160.0f;// (hitungan ADC 12-bit)

const float    ECG_ENV_MIN     = 80.0f;

const uint16_t ECG_REFRACTORY_MS = 250; // jeda minimum antar detak (maks 240 bpm)

// ---- MAX30100 ----

#define MAX_ADDR            0x57

#define IR_FINGER_THRESH    5000        // IR mentah < ini = tidak ada jari

#define PPG_HZ              100

#define PPG_DT_MS           (1000 / PPG_HZ)

#define PPG_SETTLE_SAMPLES  300         // abaikan 3 dtk pertama setelah jari terpasang

#define PPG_MIN_ENV         15.0f       // amplitudo minimum agar dianggap detak

// Register MAX30100

#define REG_INT_STATUS  0x00

#define REG_FIFO_WR     0x02

#define REG_FIFO_OVF    0x03

#define REG_FIFO_RD     0x04

#define REG_FIFO_DATA   0x05

#define REG_MODE        0x06

#define REG_SPO2_CFG    0x07

#define REG_LED_CFG     0x09

#define REG_PART_ID     0xFF

// ======================= TIPE & STATE BERSAMA =======================

struct PpgSample {

uint16_t ir;

uint16_t red;

uint8_t  bpm;

uint8_t  spo2;

};

Adafruit_SSD1306 display(OLED_W, OLED_H, &Wire, -1, 400000UL, 400000UL);

QueueHandle_t    ppgQ = NULL;

// Dipakai lintas core (variabel 32-bit/8-bit sejajar = atomik di ESP32)

volatile bool     gOledOk      = false;

volatile bool     gMaxOk       = false;

volatile bool     gLeadsOff    = true;

volatile bool     gFingerOff   = true;

volatile bool     gDanger      = false;

volatile int      gEcgBpm      = 0;

volatile uint8_t  gPpgBpm      = 0;

volatile uint8_t  gSpo2        = 0;

volatile uint32_t gBeatUntilMs = 0;

volatile uint32_t gPpgBeatCount = 0;

// Gelombang EKG untuk OLED (kolom y; 255 = kosong)

#define WAVE_W      80

#define WAVE_TOP    12

#define WAVE_BOT    63

#define WAVE_MID    38

#define WAVE_HALF   24

#define WAVE_DECIM  8                 // 200 Hz / 8 = 25 titik/detik -> 80 px = 3,2 detik

volatile uint8_t  waveY[WAVE_W];

volatile uint8_t  waveIdx = 0;

// ======================= STATE EKG (core 1) =======================

static float    ecgBaseline = ADC_MID;

static float    ecgEnvelope = ECG_ENV_INIT;

static float    ecgPeakAmp  = 0;

static bool     ecgAbove    = false;

static bool     ecgHaveBeat = false;

static uint32_t ecgLastBeatMs = 0;

static int      ecgBpm      = 0;

static uint32_t beepUntilMs  = 0;

static uint32_t greenUntilMs = 0;

static uint32_t blueToggleMs = 0;

static bool     blueState    = false;

static float    decBest = 0;

static uint8_t  decCount = 0;

// ======================= STATE PPG (core 0) =======================

static uint8_t  ppgOffCnt   = 0;

static float    ppgDcIr = 0, ppgDcRed = 0, ppgLpIr = 0, ppgLpRed = 0;

static float    ppgEnv = 0;

static bool     ppgArmed = true;

static uint8_t  ppgCool = 0;

static uint16_t ppgSettle = PPG_SETTLE_SAMPLES;

static uint32_t ppgT = 0, ppgLastBeatT = 0;

static bool     ppgHaveBeat = false;

static uint32_t ppgRR[4];

static uint8_t  ppgRRn = 0, ppgRRi = 0;

static uint16_t winN = 0;

static double   sumIr = 0, sumRed = 0, sumAcIr2 = 0, sumAcRed2 = 0;

static float    spo2f = 0;

// =====================================================================

//  I2C : SCANNER (diagnostik saat boot)

// =====================================================================

static void i2cScan() {

Serial.println(F("# === I2C SCAN ==="));

pinMode(PIN_SDA, INPUT_PULLUP);

pinMode(PIN_SCL, INPUT_PULLUP);

delay(5);

int sda = digitalRead(PIN_SDA), scl = digitalRead(PIN_SCL);

Serial.printf("# Level idle: SDA=%d SCL=%d\n", sda, scl);

if (!sda || !scl) {

Serial.println(F("# *** BUS LOW: cek kabel/pull-up, lihat README bagian Troubleshooting ***"));

}

Wire.begin(PIN_SDA, PIN_SCL);

Wire.setClock(100000);                     // 100 kHz saat scan = paling toleran

byte found = 0;

for (byte addr = 1; addr < 127; addr++) {

Wire.beginTransmission(addr);

if (Wire.endTransmission() == 0) {

Serial.printf("# FOUND 0x%02X", addr);

if (addr == MAX_ADDR)  Serial.print(F("  <-- MAX30100"));

if (addr == OLED_ADDR) Serial.print(F("  <-- OLED SSD1306"));

Serial.println();

found++;

}

}

if (!found) Serial.println(F("# Tidak ada device I2C. Cek VCC, GND, SDA/SCL, pull-up."));

Serial.println(F("# === SCAN SELESAI ==="));

}

// =====================================================================

//  I2C : DRIVER MAX30100 (register langsung)

// =====================================================================

static bool maxWrite(uint8_t reg, uint8_t val) {

Wire.beginTransmission(MAX_ADDR);

Wire.write(reg);

Wire.write(val);

return Wire.endTransmission() == 0;

}

static int maxRead(uint8_t reg) {

Wire.beginTransmission(MAX_ADDR);

Wire.write(reg);

if (Wire.endTransmission(false) != 0) return -1;

if (Wire.requestFrom((uint8_t)MAX_ADDR, (uint8_t)1) != 1) return -1;

return Wire.read();

}

static bool max30100Init() {

if (maxRead(REG_PART_ID) != 0x11) return false;        // MAX30100 part ID = 0x11

if (!maxWrite(REG_MODE, 0x40)) return false;           // soft reset

delay(20);

if (!maxWrite(REG_MODE, 0x03)) return false;           // mode SpO2 (IR + RED)

// SpO2 config: hi-res (bit6) | 100 sps (001<<2) | pulse width 1600us/16-bit (11)

if (!maxWrite(REG_SPO2_CFG, 0x40 | (0x01 << 2) | 0x03)) return false;

// LED current: RED 27.1 mA (0x8) , IR 50 mA (0xF)

if (!maxWrite(REG_LED_CFG, (0x8 << 4) | 0xF)) return false;

// bersihkan FIFO

maxWrite(REG_FIFO_WR, 0);

maxWrite(REG_FIFO_OVF, 0);

maxWrite(REG_FIFO_RD, 0);

return true;

}

// Mengembalikan jumlah sampel terbaca, atau -1 jika error I2C

static int max30100ReadFifo(uint16_t* ir, uint16_t* red) {

int wr  = maxRead(REG_FIFO_WR);

int rd  = maxRead(REG_FIFO_RD);

int ovf = maxRead(REG_FIFO_OVF);

if (wr < 0 || rd < 0 || ovf < 0) return -1;

uint8_t n = (uint8_t)((wr - rd) & 0x0F);

if (ovf & 0x0F) n = 16;                                // FIFO penuh / overflow

uint8_t got = 0;

while (got < n) {

uint8_t chunk = n - got;

if (chunk > 8) chunk = 8;

Wire.beginTransmission(MAX_ADDR);

Wire.write(REG_FIFO_DATA);

if (Wire.endTransmission(false) != 0) return -1;

if (Wire.requestFrom((uint8_t)MAX_ADDR, (uint8_t)(chunk * 4)) != chunk * 4) {

while (Wire.available()) Wire.read();

return -1;

}

for (uint8_t i = 0; i < chunk; i++) {

uint8_t a = Wire.read(), b = Wire.read(), c = Wire.read(), d = Wire.read();

ir[got]  = ((uint16_t)a << 8) | b;                 // urutan FIFO: IR dulu, lalu RED

red[got] = ((uint16_t)c << 8) | d;

got++;

}

}

return got;

}

// =====================================================================

//  PPG : estimasi SpO2 + pulse rate (core 0)

// =====================================================================

static void ppgReset() {

ppgDcIr = ppgDcRed = ppgLpIr = ppgLpRed = 0;

ppgEnv = 0; ppgArmed = true; ppgCool = 0;

ppgSettle = PPG_SETTLE_SAMPLES;

ppgHaveBeat = false; ppgRRn = 0; ppgRRi = 0;

winN = 0; sumIr = sumRed = sumAcIr2 = sumAcRed2 = 0;

spo2f = 0;

gPpgBpm = 0; gSpo2 = 0;

}

static void ppgProcess(uint16_t ir, uint16_t red) {

ppgT += PPG_DT_MS;                                     // waktu berbasis jumlah sampel

// ---- deteksi jari (dengan histeresis 200 ms) ----

if (ir < IR_FINGER_THRESH) {

if (ppgOffCnt < 255) ppgOffCnt++;

if (ppgOffCnt >= 20) {

if (!gFingerOff) { gFingerOff = true; ppgReset(); }

return;

}

} else {

ppgOffCnt = 0;

if (gFingerOff) {                                    // kontak baru

gFingerOff = false;

ppgReset();

ppgDcIr = ir; ppgDcRed = red;

}

}

// ---- ekstraksi komponen AC: HP (~0,5 Hz) lalu LP (~4 Hz) ----

ppgDcIr  += ((float)ir  - ppgDcIr)  * 0.03f;

ppgDcRed += ((float)red - ppgDcRed) * 0.03f;

ppgLpIr  += (((float)ir  - ppgDcIr)  - ppgLpIr)  * 0.25f;

ppgLpRed += (((float)red - ppgDcRed) - ppgLpRed) * 0.25f;

float y = -ppgLpIr;                                    // IR turun saat sistol -> dibalik

if (ppgSettle > 0) { ppgSettle--; return; }

// ---- SpO2: rasio-of-rasio tiap 1 detik, R = (ACred/DCred)/(ACir/DCir) ----

sumIr += ir; sumRed += red;

sumAcIr2  += (double)ppgLpIr  * ppgLpIr;

sumAcRed2 += (double)ppgLpRed * ppgLpRed;

if (++winN >= PPG_HZ) {

float dcIr = (float)(sumIr / winN), dcRed = (float)(sumRed / winN);

float acIr = sqrtf((float)(sumAcIr2 / winN)), acRed = sqrtf((float)(sumAcRed2 / winN));

if (acIr > 1.0f && acRed > 1.0f && dcIr > 0 && dcRed > 0) {

float R = (acRed / dcRed) / (acIr / dcIr);

float s = 110.0f - 25.0f * R;                      // rumus empiris TIDAK terkalibrasi

if (s > 100.0f) s = 100.0f;

if (s < 70.0f)  s = 70.0f;

spo2f = (spo2f == 0) ? s : (0.7f * spo2f + 0.3f * s);

gSpo2 = (uint8_t)(spo2f + 0.5f);

}

winN = 0; sumIr = sumRed = sumAcIr2 = sumAcRed2 = 0;

}

// ---- Pulse rate: ambang adaptif + refractory ----

float a = fabsf(y);

ppgEnv = max(ppgEnv * 0.995f, a);

float thr = 0.55f * ppgEnv;

if (ppgCool > 0) ppgCool--;

if (ppgArmed && y > thr && ppgCool == 0 && ppgEnv > PPG_MIN_ENV) {

ppgArmed = false;

ppgCool = (uint8_t)(0.30f * PPG_HZ);

if (ppgHaveBeat) {

uint32_t rr = ppgT - ppgLastBeatT;

if (rr >= 280 && rr <= 2000) {

ppgRR[ppgRRi] = rr;

ppgRRi = (ppgRRi + 1) & 3;

if (ppgRRn < 4) ppgRRn++;

uint32_t sum = 0;

for (uint8_t i = 0; i < ppgRRn; i++) sum += ppgRR[i];

float bpm = 60000.0f * ppgRRn / sum;

gPpgBpm = (uint8_t)constrain((int)(bpm + 0.5f), 0, 255);

} else {

ppgRRn = 0; ppgRRi = 0;                          // ada detak terlewat -> mulai ulang

}

}

ppgHaveBeat = true;

ppgLastBeatT = ppgT;

gPpgBeatCount = gPpgBeatCount + 1;

} else if (y < 0.2f * thr) {

ppgArmed = true;

}

if (ppgHaveBeat && (ppgT - ppgLastBeatT) > 4000) {     // 4 dtk tanpa detak

gPpgBpm = 0; ppgHaveBeat = false; ppgRRn = 0; ppgRRi = 0;

}

}

static void pollMax30100() {

static uint8_t fails = 0;

uint16_t ir[16], red[16];

int n = max30100ReadFifo(ir, red);

if (n < 0) {

if (++fails > 20) {                                  // sensor hilang -> coba init ulang

fails = 0;

gMaxOk = false;

gFingerOff = true;

ppgReset();

}

return;

}

fails = 0;

for (int i = 0; i < n; i++) {

ppgProcess(ir[i], red[i]);

PpgSample s = { ir[i], red[i], gFingerOff ? (uint8_t)0 : gPpgBpm, gFingerOff ? (uint8_t)0 : gSpo2 };

xQueueSend(ppgQ, &s, 0);                             // jika penuh, sampel dibuang

}

}

// =====================================================================

//  OLED

// =====================================================================

static void drawOled() {

const bool blink = ((millis() / 400) & 1) != 0;

const bool leadsOff = gLeadsOff, fingerOff = gFingerOff, danger = gDanger;

char buf[24];

display.clearDisplay();

// ---- header ----

const bool inv = danger && blink;

if (inv) display.fillRect(0, 0, OLED_W, 9, SSD1306_WHITE);

display.setTextSize(1);

display.setTextColor(inv ? SSD1306_BLACK : SSD1306_WHITE);

display.setCursor(0, 1);

if (leadsOff) { if (blink) display.print(F("LEADS OFF")); }

else          display.print(F("ECG OK"));

if (fingerOff) strcpy(buf, "NO FINGER");

else if (gPpgBpm > 0) snprintf(buf, sizeof(buf), "PR %u", (unsigned)gPpgBpm);

else strcpy(buf, "PR --");

if (!(fingerOff && !blink)) {

display.setCursor(OLED_W - 6 * (int)strlen(buf), 1);

display.print(buf);

}

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

display.drawFastHLine(0, 10, OLED_W, SSD1306_WHITE);

display.drawFastVLine(81, 11, 53, SSD1306_WHITE);

// ---- gelombang EKG (sweep) ----

for (uint8_t x = 0; x < WAVE_W - 1; x++) {

uint8_t y0 = waveY[x], y1 = waveY[x + 1];

if (y0 == 255 || y1 == 255) continue;

display.drawLine(x, y0, x + 1, y1, SSD1306_WHITE);

}

// ---- panel kanan: HR & SpO2 ----

display.setTextSize(1);

display.setCursor(84, 12);

display.print(F("HR"));

if ((int32_t)(gBeatUntilMs - millis()) > 0) display.write(3);   // ikon hati (CP437)

display.setTextSize(2);

display.setCursor(84, 21);

int hr = gEcgBpm;

if (leadsOff || hr <= 0) display.print(F("--"));

else display.print(hr);

display.setTextSize(1);

display.setCursor(84, 40);

display.print(F("SpO2"));

display.setTextSize(2);

display.setCursor(84, 49);

int sp = gSpo2;

if (fingerOff || sp <= 0) {

display.print(F("--"));

} else {

display.print(sp);

display.setTextSize(1);

display.print(F("%"));

}

display.display();

}

// =====================================================================

//  TASK I2C (core 0): MAX30100 + OLED

// =====================================================================

static void i2cTask(void* arg) {

uint32_t lastDraw = 0, lastRetry = 0;

for (;;) {

uint32_t now = millis();

if (!gMaxOk) {

gFingerOff = true;

if (now - lastRetry > 2000) {                      // coba sambung ulang tiap 2 dtk

lastRetry = now;

if (max30100Init()) { gMaxOk = true; ppgReset(); }

}

} else {

pollMax30100();

}

if (gOledOk && (now - lastDraw >= OLED_PERIOD_MS)) {

lastDraw = now;

drawOled();

}

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(8));

}

}

// =====================================================================

//  EKG (core 1)

// =====================================================================

static int readEcgAdc() {

uint32_t s = 0;

for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) s += analogRead(PIN_ECG);   // oversampling 4x

return (int)(s >> 2);

}

static void pushWave(float amp) {

float scale = ecgEnvelope * 1.4f;

if (scale < 100.0f) scale = 100.0f;

int y = WAVE_MID - (int)(amp / scale * WAVE_HALF);

if (y < WAVE_TOP) y = WAVE_TOP;

if (y > WAVE_BOT) y = WAVE_BOT;

uint8_t i = waveIdx;

waveY[i] = (uint8_t)y;

for (uint8_t k = 1; k <= 4; k++) waveY[(i + k) % WAVE_W] = 255;   // batang penghapus

waveIdx = (i + 1) % WAVE_W;

}

// Mengembalikan true pada sampel R-peak

static bool ecgProcess(int raw, bool leadsOff, uint32_t nowMs) {

bool beat = false;

float amp = 0;

if (!leadsOff) {

ecgBaseline += ((float)raw - ecgBaseline) * 0.002f;

amp = (float)raw - ecgBaseline;

float pos = amp > 0 ? amp : 0;

float thr = ecgEnvelope * ECG_THRESH_FRAC;

if (!ecgAbove) {

if (pos > thr && (nowMs - ecgLastBeatMs) > ECG_REFRACTORY_MS) {

ecgAbove = true;

beat = true;

ecgPeakAmp = pos;

uint32_t rr = nowMs - ecgLastBeatMs;

if (ecgHaveBeat && rr > 250 && rr < 3000) {

float inst = 60000.0f / rr;

ecgBpm = (ecgBpm == 0) ? (int)(inst + 0.5f)

: (int)(0.6f * ecgBpm + 0.4f * inst + 0.5f);

}

ecgHaveBeat = true;

ecgLastBeatMs = nowMs;

beepUntilMs  = nowMs + BEEP_MS;

greenUntilMs = nowMs + GREEN_MS;

gBeatUntilMs = nowMs + 150;

}

} else {

if (pos > ecgPeakAmp) ecgPeakAmp = pos;            // lacak puncak sebenarnya

if (pos < thr * 0.5f) {                            // sinyal turun -> detak selesai

ecgAbove = false;

ecgEnvelope += (ecgPeakAmp - ecgEnvelope) * 0.25f;

}

}

ecgEnvelope *= 0.99975f;                             // peluruhan lambat (tau ~20 dtk)

if (ecgEnvelope < ECG_ENV_MIN) ecgEnvelope = ECG_ENV_MIN;

if (ecgHaveBeat && (nowMs - ecgLastBeatMs) > 4000) { // 4 dtk tanpa detak

ecgBpm = 0; ecgHaveBeat = false;

}

} else {

ecgBpm = 0; ecgAbove = false; ecgHaveBeat = false;

}

// ---- gelombang untuk OLED: ambil sampel paling "jauh" dari baseline tiap 8 sampel ----

if (fabsf(amp) >= fabsf(decBest)) decBest = amp;

if (++decCount >= WAVE_DECIM) {

pushWave(decBest);

decBest = 0; decCount = 0;

}

return beat;

}

static void updateOutputs(uint32_t nowMs, bool leadsOff) {

bool fingerOff = gFingerOff;

int  pr = gPpgBpm, sp = gSpo2;

bool ecgDanger = !leadsOff && ecgBpm > 0 && (ecgBpm > BPM_HIGH || ecgBpm < BPM_LOW);

bool ppgDanger = !fingerOff && ((pr > 0 && (pr > BPM_HIGH || pr < BPM_LOW)) ||

(sp > 0 && sp < SPO2_LOW));

bool danger = ecgDanger || ppgDanger;

gDanger = danger;

// Biru: kedip jika ada sensor yang tidak terpasang

if (leadsOff || fingerOff) {

if (nowMs - blueToggleMs > BLUE_BLINK) { blueToggleMs = nowMs; blueState = !blueState; }

digitalWrite(PIN_BLUE, blueState);

} else {

digitalWrite(PIN_BLUE, LOW); blueState = false;

}

digitalWrite(PIN_RED, danger ? HIGH : LOW);

digitalWrite(PIN_GREEN, (!danger && nowMs < greenUntilMs) ? HIGH : LOW);

digitalWrite(PIN_BUZZER, (danger || nowMs < beepUntilMs) ? HIGH : LOW);

}

// =====================================================================

//  SETUP / LOOP

// =====================================================================

void setup() {

Serial.begin(SERIAL_BAUD);

delay(300);

Serial.println();

Serial.println(F("# ECG + SpO2 MONITOR (ESP32) booting"));

pinMode(PIN_LO_P, INPUT);

pinMode(PIN_LO_M, INPUT);

pinMode(PIN_BUZZER, OUTPUT);

pinMode(PIN_GREEN, OUTPUT);

pinMode(PIN_BLUE, OUTPUT);

pinMode(PIN_RED, OUTPUT);

digitalWrite(PIN_BUZZER, LOW);

analogReadResolution(12);

analogSetPinAttenuation(PIN_ECG, ADC_11db);            // rentang ~0-3,3 V

for (uint8_t i = 0; i < WAVE_W; i++) waveY[i] = 255;

// ---- I2C: scan, lalu OLED, lalu MAX30100 ----

i2cScan();

gOledOk = display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, OLED_ADDR);

Wire.setClock(400000);

Wire.setTimeOut(20);

if (gOledOk) {

display.clearDisplay();

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);

display.setTextSize(1);

display.setCursor(0, 0);   display.println(F("ECG + SpO2 MONITOR"));

display.setCursor(0, 16);  display.println(F("Starting..."));

display.display();

} else {

Serial.println(F("# OLED tidak ditemukan (alamat 0x3C) - lanjut tanpa OLED"));

}

gMaxOk = max30100Init();

ppgReset();

Serial.println(gMaxOk ? F("# MAX30100 OK")

: F("# MAX30100 TIDAK ditemukan - akan dicoba lagi otomatis"));

if (gOledOk) {

display.setCursor(0, 28);

display.println(gMaxOk ? F("MAX30100: OK") : F("MAX30100: NOT FOUND"));

display.display();

}

delay(800);

ecgBaseline = readEcgAdc();                            // mulai dari DC sebenarnya

ppgQ = xQueueCreate(64, sizeof(PpgSample));

xTaskCreatePinnedToCore(i2cTask, "i2c", 8192, NULL, 1, NULL, 0);

}

void loop() {

// ---- jadwal sampel EKG tepat 200 Hz ----

static bool     started = false;

static uint32_t nextUs = 0;

static uint32_t lastPpgBeatSeen = 0;

if (!started) { nextUs = micros(); started = true; }

int32_t wait = (int32_t)(nextUs - micros());

while (wait > 0) {

if (wait > 2000) vTaskDelay(1);                      // tidur kasar, sisanya spin

wait = (int32_t)(nextUs - micros());

}

if ((int32_t)(micros() - nextUs) > (int32_t)(ECG_PERIOD_US * 4)) nextUs = micros();

nextUs += ECG_PERIOD_US;

uint32_t nowMs = millis();

// ---- 1. leads-off & baca ADC ----

bool leadsOff = (digitalRead(PIN_LO_P) == HIGH) || (digitalRead(PIN_LO_M) == HIGH);

int  raw = leadsOff ? ADC_MID : readEcgAdc();

gLeadsOff = leadsOff;

// ---- 2. deteksi detak ----

bool beat = ecgProcess(raw, leadsOff, nowMs);

gEcgBpm = ecgBpm;

// detak dari PPG sebagai cadangan umpan balik saat elektrode EKG lepas

uint32_t pc = gPpgBeatCount;

if (pc != lastPpgBeatSeen) {

lastPpgBeatSeen = pc;

if (leadsOff && !gFingerOff) {

beepUntilMs = nowMs + BEEP_MS; greenUntilMs = nowMs + GREEN_MS; gBeatUntilMs = nowMs + 150;

}

}

// ---- 3. LED / buzzer ----

updateOutputs(nowMs, leadsOff);

// ---- 4. kirim ke Python ----

char b[40];

int n = snprintf(b, sizeof(b), "E,%d,%d,%d,%d\n", raw, leadsOff ? 1 : 0, beat ? 1 : 0, ecgBpm);

Serial.write((const uint8_t*)b, n);

PpgSample s;

for (uint8_t guard = 0; guard < 16 && xQueueReceive(ppgQ, &s, 0) == pdTRUE; guard++) {

n = snprintf(b, sizeof(b), "P,%u,%u,%u,%u\n", (unsigned)s.ir, (unsigned)s.red,

(unsigned)s.bpm, (unsigned)s.spo2);

Serial.write((const uint8_t*)b, n);

}

}

## Lampiran B. Source Code Aplikasi Python (`ecg_spo2_monitor.py`)

#!/usr/bin/env python3

# -*- coding: utf-8 -*-

"""

=============================================================================

MONITOR PASIEN GABUNGAN  --  EKG (AD8232) + SpO2/PPG (MAX30100)  |  ESP32

=============================================================================

Dashboard gaya bedside monitor rumah sakit (PyQt5 + pyqtgraph):

* Layar hitam, grid kertas EKG, gelombang "sweep" (tidak scrolling)

dengan batang penghapus dan jejak memudar

* Kiri 70 %  : gelombang EKG (hijau) di atas, pleth PPG (cyan) di bawah

* Kanan 30 % : HR (EKG), SpO2, PR (pulse rate PPG), alarm, diagnostik

* Filter real-time:

EKG : high-pass 0.5 Hz -> low-pass 40 Hz -> notch 50/60 Hz

PPG : band-pass Butterworth 0.5 - 5 Hz

* Deteksi R-peak adaptif (mirip Pan-Tompkins ringan) -> BPM tiap detak

* Thread terpisah untuk serial (QThread) -> deque thread-safe -> GUI 60 FPS

* Deteksi leads-off / jari lepas, alarm berkedip, auto-reconnect serial

* Mode --simulate tanpa hardware

Protokol serial dari firmware ESP32 (230400 baud, ASCII, 1 baris/sampel):

E,<raw>,<leadsOff>,<beat>,<bpm>      EKG  ~200 Hz  (raw 0..4095)

P,<ir>,<red>,<bpm>,<spo2>            PPG  ~100 Hz  (ir/red 16-bit)

# komentar                           diagnostik firmware (dicetak ke konsol)

Pemakaian:

pip install -r requirements.txt

python ecg_spo2_monitor.py                    # auto-deteksi port ESP32

python ecg_spo2_monitor.py --port COM5        # Windows

python ecg_spo2_monitor.py --port /dev/ttyUSB0

python ecg_spo2_monitor.py --simulate         # demo tanpa hardware

Tombol:  F11 / F = fullscreen   Esc = keluar fullscreen   Q = keluar

CATATAN: proyek hobi/edukasi, BUKAN alat medis.

=============================================================================

"""

import sys

import time

import math

import argparse

import collections

import numpy as np

from scipy.signal import (butter, iirnotch, lfilter, lfilter_zi,

sosfilt, sosfilt_zi)

from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets

import pyqtgraph as pg

try:

import serial

from serial.tools import list_ports

except ImportError:                       # --simulate tetap jalan tanpa pyserial

serial = None

list_ports = None

# ---------------------------------------------------------------------------

# KONFIGURASI

# ---------------------------------------------------------------------------

BAUD            = 230400          # harus sama dengan SERIAL_BAUD di firmware

FS_ECG          = 200.0           # Hz, harus sama dengan ECG_HZ di firmware

FS_PPG          = 100.0           # Hz, harus sama dengan PPG_HZ di firmware

WINDOW_SECONDS  = 5.0             # lebar satu sapuan layar

BLANK_FRACTION  = 0.05            # lebar batang penghapus (5 %)

GUI_FPS         = 60

ADC_MID         = 2048.0          # titik tengah ADC ESP32 12-bit

ADC_SCALE       = 1200.0          # hitungan ADC -> ~1.0 (hanya normalisasi awal)

BP_LOW, BP_HIGH = 0.5, 5.0        # band-pass PPG (Hz)

BP_ORDER        = 2

IR_FINGER_THRESH = 5000           # IR mentah di bawah ini = tidak ada jari

# Batas alarm (sama dengan firmware)

BPM_LOW         = 50

BPM_HIGH        = 120

SPO2_LOW        = 90

# Palet warna

BG          = "#000000"

GREEN       = "#00FF66"

GREEN_DIM   = "#009A3E"

NEON        = "#00FFFF"

NEON_DIM    = "#00A0A8"

ALARM       = "#FF2A2A"

AMBER       = "#FFB000"

MONO = "Consolas, 'DejaVu Sans Mono', 'Courier New', monospace"

# ===========================================================================

#  1.  GENERATOR SIMULASI (murni, tanpa Qt -> mudah diuji)

# ===========================================================================

class SignalSimulator:

"""Menghasilkan sampel EKG 200 Hz + PPG 100 Hz yang sinkron."""

def __init__(self, fs_ecg=FS_ECG, fs_ppg=FS_PPG, seed=0):

self.fs_e, self.fs_p = fs_ecg, fs_ppg

self.ratio = max(1, int(round(fs_ecg / fs_ppg)))

self.t = 0.0

self.k = 0

self.phase = 0.0

self.rng = np.random.default_rng(seed)

self.mains = 50.0

def step(self):

"""Kembalikan (ecg_tuple, ppg_tuple_atau_None) untuk satu tick EKG."""

dt = 1.0 / self.fs_e

t = self.t

hr = 72 + 6 * math.sin(2 * math.pi * 0.05 * t)             # HRV ringan

self.phase = (self.phase + dt * hr / 60.0) % 1.0

ph = self.phase

leads_off = (t % 60.0) >= 54.0

finger    = (t % 45.0) < 38.0

# ---- EKG (PQRST dari gaussian) ----

val = (0.10 * math.exp(-((ph - 0.20) ** 2) / 0.0009)

- 0.15 * math.exp(-((ph - 0.47) ** 2) / 0.00015)

+ 1.00 * math.exp(-((ph - 0.50) ** 2) / 0.00012)

- 0.25 * math.exp(-((ph - 0.53) ** 2) / 0.00020)

+ 0.30 * math.exp(-((ph - 0.70) ** 2) / 0.0025))

val += 0.05 * math.sin(2 * math.pi * self.mains * t)        # dengung listrik

val += 0.02 * self.rng.standard_normal()                    # derau otot

val += 0.10 * math.sin(2 * math.pi * 0.25 * t)              # baseline wander

raw = int(max(0, min(4095, ADC_MID + val * 900)))

if leads_off:

ecg = (int(ADC_MID), 1, 0, 0)

else:

ecg = (raw, 0, 0, int(round(hr)))

# ---- PPG (tiap ratio tick) ----

ppg = None

if self.k % self.ratio == 0:

pp = (ph - 0.5) % 1.0                                   # puncak ~0.15 dtk setelah R

wave = (math.exp(-((pp - 0.18) ** 2) / 0.006)

+ 0.33 * math.exp(-((pp - 0.42) ** 2) / 0.012))

resp = 0.35 * math.sin(2 * math.pi * 0.25 * t)

if finger:

# MAX30100 asli: IR TURUN saat sistol -> gelombang dikurangkan

ir  = 48000 - 2600 * wave - 1800 * resp + self.rng.normal(0, 90)

red = 39000 - 1750 * wave - 1400 * resp + self.rng.normal(0, 90)

spo2 = 97 + 1.2 * math.sin(2 * math.pi * 0.03 * t)

ppg = (int(ir), int(red), int(round(hr)), int(round(spo2)))

else:

ppg = (int(900 + self.rng.normal(0, 60)),

int(800 + self.rng.normal(0, 60)), 0, 0)

self.t += dt

self.k += 1

return ecg, ppg

# ===========================================================================

#  2.  THREAD AKUISISI SERIAL

# ===========================================================================

class SerialReader(QtCore.QThread):

"""

Berjalan di luar thread GUI. Tugasnya hanya: buka/buka-ulang port ->

baca baris -> parse -> masukkan ke deque. Tanpa filter, tanpa widget.

"""

status = QtCore.pyqtSignal(str, bool)           # (pesan, terhubung?)

def __init__(self, q_ecg, q_ppg, port=None, baud=BAUD, simulate=False,

mains=50.0, parent=None):

super().__init__(parent)

self.q_ecg, self.q_ppg = q_ecg, q_ppg

self.port, self.baud, self.simulate = port, baud, simulate

self.mains = mains

self._running = True

self._ser = None

# statistik untuk diagnostik

self.n_ecg = 0

self.n_ppg = 0

self.dropped = 0

# -- publik --------------------------------------------------------------

def stop(self):

self._running = False

self.wait(1500)

self._close()

# -- internal ------------------------------------------------------------

def _close(self):

try:

if self._ser is not None:

self._ser.close()

except Exception:

pass

self._ser = None

@staticmethod

def _autodetect():

"""Pilih port yang mirip ESP32 / jembatan USB-serial."""

if list_ports is None:

return None

ports = list(list_ports.comports())

keys = ("cp210", "silicon labs", "ch340", "ch910", "wch", "ftdi",

"esp32", "usb serial", "usbserial", "usbmodem", "acm", "uart")

for p in ports:

blob = f"{p.description} {p.manufacturer} {p.device}".lower()

if any(k in blob for k in keys):

return p.device

return ports[0].device if ports else None

def _dispatch(self, line):

"""Parse satu baris dan taruh ke antrean yang sesuai."""

if not line:

return

if line[0] == "#":                           # diagnostik firmware

print(line)

return

if len(line) < 4 or line[1] != "," or line[0] not in "EP":

return                                   # sampah boot ESP32 -> abaikan

parts = line[2:].split(",")

try:

if len(parts) != 4:

raise ValueError

if line[0] == "E":

raw, loff, beat, bpm = (int(p) for p in parts)

if not (0 <= raw <= 4095 and loff in (0, 1) and beat in (0, 1)

and 0 <= bpm <= 300):

raise ValueError

self.q_ecg.append((raw, loff, beat, bpm))

self.n_ecg += 1

else:

ir, red, bpm, spo2 = (int(p) for p in parts)

if not (0 <= ir <= 65535 and 0 <= red <= 65535

and 0 <= bpm <= 300 and 0 <= spo2 <= 100):

raise ValueError

self.q_ppg.append((ir, red, bpm, spo2))

self.n_ppg += 1

except ValueError:

self.dropped += 1                        # paket rusak -> buang

# -- badan thread ----------------------------------------------------------

def run(self):

if self.simulate:

self._run_simulation()

return

if serial is None:

self.status.emit("pyserial BELUM TERPASANG", False)

return

backoff = 0.0

while self._running:

# ---------- (re)connect ----------

if self._ser is None:

try:

port = self.port or self._autodetect()

if port is None:

self.status.emit("PORT SERIAL TIDAK DITEMUKAN - MENCARI", False)

time.sleep(1.0)

continue

self.status.emit(f"MEMBUKA {port} @ {self.baud}", False)

self._ser = serial.Serial(port, self.baud, timeout=1.0)

time.sleep(2.0)                  # tunggu ESP32 selesai auto-reset

self._ser.reset_input_buffer()

self.status.emit(f"LINK OK  {port} @ {self.baud} BAUD", True)

backoff = 0.0

except Exception as exc:

self._close()

self.status.emit(f"ERROR PORT: {type(exc).__name__} - ULANG", False)

backoff = min(backoff + 0.5, 3.0)

time.sleep(backoff)

continue

# ---------- baca ----------

try:

raw = self._ser.readline()

if not raw:

continue                          # timeout, pertahankan link

self._dispatch(raw.decode("ascii", errors="ignore").strip())

except (OSError, serial.SerialException) as exc:

self._close()

self.status.emit(f"LINK PUTUS ({type(exc).__name__}) - SAMBUNG ULANG", False)

time.sleep(1.0)

except Exception:

continue

self._close()

def _run_simulation(self):

self.status.emit("MODE SIMULASI - TANPA HARDWARE", True)

sim = SignalSimulator(seed=0)

sim.mains = self.mains

dt = 1.0 / FS_ECG

nxt = time.perf_counter()

while self._running:

now = time.perf_counter()

if now < nxt:

time.sleep(min(0.002, nxt - now))

continue

# kejar ketinggalan (timer Windows kasar) tanpa menggeser rata-rata

guard = 0

while nxt <= now and guard < 50:

ecg, ppg = sim.step()

self.q_ecg.append(ecg)

self.n_ecg += 1

if ppg is not None:

self.q_ppg.append(ppg)

self.n_ppg += 1

nxt += dt

guard += 1

# ===========================================================================

#  3.  DSP

# ===========================================================================

class ECGFilter:

"""High-pass 0.5 Hz -> low-pass 40 Hz -> notch jala-jala; stateful per blok."""

def __init__(self, fs, mains=50.0):

nyq = fs / 2.0

self.hp_b, self.hp_a = butter(2, 0.5 / nyq, btype="highpass")

self.lp_b, self.lp_a = butter(4, 40.0 / nyq, btype="lowpass")

self.no_b, self.no_a = iirnotch(mains / nyq, Q=30.0)

self._hp_zi0 = lfilter_zi(self.hp_b, self.hp_a)

self.reset(0.0)

def reset(self, x0=0.0):

# HP diinisialisasi pada DC x0 (keluaran awal = 0); tahap lain mulai dari 0

self.hp_zi = self._hp_zi0 * float(x0)

self.lp_zi = lfilter_zi(self.lp_b, self.lp_a) * 0.0

self.no_zi = lfilter_zi(self.no_b, self.no_a) * 0.0

def process(self, x):

x = np.asarray(x, dtype=np.float64)

if x.size == 0:

return x

y, self.hp_zi = lfilter(self.hp_b, self.hp_a, x, zi=self.hp_zi)

y, self.lp_zi = lfilter(self.lp_b, self.lp_a, y, zi=self.lp_zi)

y, self.no_zi = lfilter(self.no_b, self.no_a, y, zi=self.no_zi)

return y

class StreamingBandpass:

"""Band-pass Butterworth SOS stateful (untuk PPG)."""

def __init__(self, fs, lo, hi, order=BP_ORDER):

nyq = 0.5 * fs

self.sos = butter(order, [lo / nyq, hi / nyq], btype="band", output="sos")

self._zi0 = sosfilt_zi(self.sos)

self.zi = None

def reset(self, x0=0.0):

self.zi = self._zi0 * float(x0)

def process(self, x):

x = np.asarray(x, dtype=np.float64)

if self.zi is None:

self.reset(x[0] if x.size else 0.0)

y, self.zi = sosfilt(self.sos, x, zi=self.zi)

return y

class BeatDetector:

"""

Detektor R-peak adaptif: ambang = rata-rata + K * simpangan baku sinyal

sendiri. Waktu dihitung dari NOMOR SAMPEL (bukan jam PC) sehingga interval

R-R akurat walau sampel datang berkelompok per frame.

"""

def __init__(self, fs):

self.fs = fs

self.alpha = 1.0 / (0.6 * fs)

self.K = 3.5

self.refractory = 0.28

self.reset()

def reset(self):

self.mu = 0.0

self.var = 0.02

self.last_peak_t = None

self.armed = True

self.bpm = 0

self.warm = int(1.0 * self.fs)      # abaikan 1 dtk pertama setelah reset

def update(self, sample, t):

d = sample - self.mu

self.mu += self.alpha * d

self.var += self.alpha * (d * d - self.var)

std = max(self.var ** 0.5, 1e-4)

thr = self.mu + self.K * std

if self.last_peak_t is not None and (t - self.last_peak_t) > 4.0:

self.bpm = 0                    # 4 dtk tanpa detak -> BPM basi

self.last_peak_t = None

if self.warm > 0:

self.warm -= 1

return False

beat = False

if self.armed and sample > thr:

if self.last_peak_t is None or (t - self.last_peak_t) > self.refractory:

if self.last_peak_t is not None:

rr = t - self.last_peak_t

if 0.25 < rr < 3.0:

inst = 60.0 / rr

self.bpm = int(round(inst if self.bpm == 0

else 0.6 * self.bpm + 0.4 * inst))

self.last_peak_t = t

self.armed = False

beat = True

if sample < self.mu + 0.5 * std:

self.armed = True

return beat

class PpgBeatFlagger:

"""Penanda puncak sederhana, hanya untuk ikon hati berkedip."""

def __init__(self, fs):

self.refractory = int(0.30 * fs)

self.cool = 0

self.armed = True

self.env = 1e-6

def feed(self, y):

beat = False

for v in y:

self.env = max(0.995 * self.env, abs(v))

thr = 0.55 * self.env

if self.cool > 0:

self.cool -= 1

if self.armed and v > thr and self.cool == 0:

beat, self.armed, self.cool = True, False, self.refractory

elif v < 0.2 * thr:

self.armed = True

return beat

# ===========================================================================

#  4.  KOMPONEN UI

# ===========================================================================

class VitalCard(QtWidgets.QFrame):

"""Satu pembacaan angka besar: judul, nilai, satuan, status alarm."""

def __init__(self, title, unit, color=NEON, dim=NEON_DIM, value_pt=64, parent=None):

super().__init__(parent)

self.base_color, self.dim_color, self.unit_txt = color, dim, unit

self._last_val = None

self._last_unit = None

self.setStyleSheet(f"background:{BG}; border:none;")

lay = QtWidgets.QVBoxLayout(self)

lay.setContentsMargins(18, 2, 18, 2)

lay.setSpacing(0)

top = QtWidgets.QHBoxLayout()

self.title = QtWidgets.QLabel(title)

self.title.setStyleSheet(

f"color:{color}; font-family:{MONO}; font-size:22px;"

"font-weight:bold; letter-spacing:3px;")

self.unit = QtWidgets.QLabel(unit)

self.unit.setStyleSheet(f"color:{dim}; font-family:{MONO}; font-size:18px;")

top.addWidget(self.title)

top.addStretch(1)

top.addWidget(self.unit)

lay.addLayout(top)

self.value = QtWidgets.QLabel("--")

f = QtGui.QFont("Consolas")

f.setStyleHint(QtGui.QFont.Monospace)

f.setPointSize(value_pt)

f.setBold(True)

self.value.setFont(f)

self.value.setAlignment(QtCore.Qt.AlignRight | QtCore.Qt.AlignVCenter)

self.value.setStyleSheet(f"color:{color};")

lay.addWidget(self.value, 1)

self.sub = QtWidgets.QLabel("")

self.sub.setAlignment(QtCore.Qt.AlignRight)

self.sub.setStyleSheet(

f"color:{dim}; font-family:{MONO}; font-size:14px; letter-spacing:2px;")

lay.addWidget(self.sub)

def set_value(self, text, alarm=False, dim=False):

col = ALARM if alarm else (self.dim_color if dim else self.base_color)

key = (text, col)

if key == self._last_val:                    # hindari restyle tiap frame

return

self._last_val = key

self.value.setText(text)

self.value.setStyleSheet(f"color:{col};")

def set_beat(self, on):

txt = f"{self.unit_txt} \u2665" if on else self.unit_txt

if txt == self._last_unit:

return

self._last_unit = txt

self.unit.setText(txt)

self.unit.setStyleSheet(

f"color:{self.base_color if on else self.dim_color};"

f"font-family:{MONO}; font-size:18px;")

class Separator(QtWidgets.QFrame):

def __init__(self):

super().__init__()

self.setFixedHeight(1)

self.setStyleSheet(f"background:{NEON_DIM};")

class SweepTrace:

"""Satu plot sweep: buffer cincin, kurva badan/jejak/kepala, batang penghapus, grid."""

def __init__(self, plot_widget, fs, seconds, y_lo, y_hi, rgb, caption):

self.fs = fs

self.N = int(fs * seconds)

self.blank = max(4, int(self.N * BLANK_FRACTION))

self.trail = max(8, int(self.N * 0.11))

self.x = np.arange(self.N, dtype=np.float64)

self.buf = np.full(self.N, np.nan)

self.wr = 0

r, g, b = rgb

pi = plot_widget.getPlotItem()

pi.hideButtons()

pi.setMenuEnabled(False)

pi.setMouseEnabled(x=False, y=False)

pi.hideAxis("left")

pi.hideAxis("bottom")

pi.setXRange(0, self.N, padding=0)

pi.setYRange(y_lo, y_hi, padding=0)

plot_widget.setStyleSheet("border:none;")

# grid kertas medis: minor 0.2 dtk / 0.2 unit, mayor 1 dtk / 1 unit

minor = pg.mkPen((r, g, b, 26), width=1)

major = pg.mkPen((r, g, b, 54), width=1)

step = self.N / (seconds * 5.0)

for i in range(int(seconds * 5) + 1):

pi.addItem(pg.InfiniteLine(pos=i * step, angle=90,

pen=major if i % 5 == 0 else minor),

ignoreBounds=True)

for j in range(int(math.ceil(y_lo / 0.2)), int(math.floor(y_hi / 0.2)) + 1):

pi.addItem(pg.InfiniteLine(pos=j * 0.2, angle=0,

pen=major if j % 5 == 0 else minor),

ignoreBounds=True)

self.body = pi.plot(pen=pg.mkPen(QtGui.QColor(r, g, b, 150), width=1.6))

self.mid = pi.plot(pen=pg.mkPen(QtGui.QColor(r, g, b, 205), width=2.4))

self.head = pi.plot(pen=pg.mkPen(

QtGui.QColor(min(255, r + 190), min(255, g + 190), min(255, b + 190), 255),

width=3.2))

for c in (self.body, self.mid, self.head):

c.setData(self.x, self.buf, connect="finite")

self.dot = pg.ScatterPlotItem(size=9, brush=pg.mkBrush(220, 255, 255, 255),

pen=pg.mkPen(r, g, b, 255))

pi.addItem(self.dot)

self.eraser = pg.LinearRegionItem(values=[0, self.blank], movable=False,

brush=pg.mkBrush(0, 0, 0, 235))

self.eraser.setZValue(20)

for ln in self.eraser.lines:

ln.setPen(pg.mkPen(r, g, b, 40))

pi.addItem(self.eraser)

cap = pg.TextItem(caption, color=(r, g, b, 170), anchor=(0, 0))

cap.setPos(6, y_hi - 0.04)

cap.setFont(QtGui.QFont("Consolas", 13, QtGui.QFont.Bold))

pi.addItem(cap)

def write(self, y):

n = y.size

if n == 0:

return

if n >= self.N:

y, n = y[-self.N:], self.N

end = self.wr + n

if end <= self.N:

self.buf[self.wr:end] = y

else:

k = self.N - self.wr

self.buf[self.wr:] = y[:k]

self.buf[:end - self.N] = y[k:]

self.wr = end % self.N

def refresh(self):

buf, w = self.buf, self.wr

buf[(np.arange(w, w + self.blank) % self.N)] = np.nan     # batang penghapus

self.body.setData(self.x, buf, connect="finite")

lo = max(0, w - self.trail)

self.mid.setData(self.x[lo:w], buf[lo:w], connect="finite")

lo2 = max(0, w - self.trail // 4)

self.head.setData(self.x[lo2:w], buf[lo2:w], connect="finite")

if w > 0 and np.isfinite(buf[w - 1]):

self.dot.setData([w - 1], [buf[w - 1]])

else:

self.dot.setData([], [])

self.eraser.setRegion([w, min(w + self.blank, self.N)])

# ===========================================================================

#  5.  JENDELA UTAMA

# ===========================================================================

class MonitorWindow(QtWidgets.QMainWindow):

def __init__(self, args):

super().__init__()

self.args = args

self.fs_e, self.fs_p = args.fs_ecg, args.fs_ppg

# ---- antrean bersama (deque = thread-safe untuk append/popleft) ----

self.q_ecg = collections.deque(maxlen=20000)

self.q_ppg = collections.deque(maxlen=10000)

# ---- state EKG ----

self.ecg_filt = ECGFilter(self.fs_e, args.mains)

self.ecg_det = BeatDetector(self.fs_e)

self.ecg_n = 0                       # nomor sampel (basis waktu detektor)

self.ecg_need_reset = True

self.leads_off = True

self.hw_bpm = 0

self.env_e = 0.5

self.gain_e = 1.0

self.last_rx_e = 0.0

self.beat_e = 0

# ---- state PPG ----

self.ppg_bp = StreamingBandpass(self.fs_p, BP_LOW, BP_HIGH)

self.ppg_flag = PpgBeatFlagger(self.fs_p)

self.finger = False

self.pr = 0.0

self.spo2 = 0.0

self.ir_ema = 0.0

self.gain_p = 1.0

self.env_p = 0.0

self.pi_pct = 0.0

self.last_rx_p = 0.0

self.beat_p = 0

# ---- diagnostik ----

self.cnt_e = self.cnt_p = 0

self.sps_e = self.sps_p = 0.0

self._t0 = time.perf_counter()

self._blink = True

self._build_ui()

# ---- thread akuisisi ----

self.reader = SerialReader(self.q_ecg, self.q_ppg, args.port, args.baud,

args.simulate, args.mains)

self.reader.status.connect(self._on_status)

self.reader.start()

# ---- timer ----

self.timer = QtCore.QTimer(self)

self.timer.setTimerType(QtCore.Qt.PreciseTimer)

self.timer.timeout.connect(self._tick)

self.timer.start(int(1000 / GUI_FPS))

self.blinker = QtCore.QTimer(self)

self.blinker.timeout.connect(self._blink_tick)

self.blinker.start(450)

self.clock = QtCore.QTimer(self)

self.clock.timeout.connect(self._clock_tick)

self.clock.start(1000)

# -----------------------------------------------------------------------

#  UI

# -----------------------------------------------------------------------

def _build_ui(self):

self.setWindowTitle("PATIENT MONITOR  --  ECG + SpO2")

self.resize(1280, 720)

self.setMinimumSize(1024, 600)

self.setStyleSheet(f"background:{BG};")

central = QtWidgets.QWidget()

self.setCentralWidget(central)

root = QtWidgets.QVBoxLayout(central)

root.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)

root.setSpacing(0)

# ---------- strip status atas ----------

strip = QtWidgets.QWidget()

strip.setFixedHeight(34)

sl = QtWidgets.QHBoxLayout(strip)

sl.setContentsMargins(16, 0, 16, 0)

css = f"color:{NEON_DIM}; font-family:{MONO}; font-size:15px; letter-spacing:2px;"

self.lbl_link = QtWidgets.QLabel("STARTING...")

self.lbl_link.setStyleSheet(css)

self.lbl_mode = QtWidgets.QLabel(

f"ECG II 0.5-40Hz + NOTCH {int(self.args.mains)}Hz   |   PLETH 0.5-5Hz")

self.lbl_mode.setStyleSheet(css)

self.lbl_clock = QtWidgets.QLabel("--:--:--")

self.lbl_clock.setStyleSheet(

f"color:{NEON}; font-family:{MONO}; font-size:15px; letter-spacing:2px;")

sl.addWidget(self.lbl_link)

sl.addStretch(1)

sl.addWidget(self.lbl_mode)

sl.addStretch(1)

sl.addWidget(self.lbl_clock)

root.addWidget(strip)

# ---------- badan 70 / 30 ----------

body = QtWidgets.QHBoxLayout()

body.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)

body.setSpacing(0)

root.addLayout(body, 1)

body.addLayout(self._build_plots(), 70)

body.addWidget(self._build_panel(), 30)

def _build_plots(self):

pg.setConfigOptions(antialias=True, background=BG, foreground=NEON)

col = QtWidgets.QVBoxLayout()

col.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)

col.setSpacing(0)

self.plot_ecg = pg.PlotWidget()

self.plot_ppg = pg.PlotWidget()

self.tr_ecg = SweepTrace(self.plot_ecg, self.fs_e, WINDOW_SECONDS,

-1.2, 1.6, (0, 255, 102), "ECG  II")

self.tr_ppg = SweepTrace(self.plot_ppg, self.fs_p, WINDOW_SECONDS,

-1.15, 1.15, (0, 255, 255), "PLETH")

col.addWidget(self.plot_ecg, 3)

col.addWidget(self.plot_ppg, 2)

return col

def _build_panel(self):

panel = QtWidgets.QWidget()

panel.setStyleSheet(f"background:{BG}; border-left:1px solid {NEON_DIM};")

lay = QtWidgets.QVBoxLayout(panel)

lay.setContentsMargins(0, 6, 0, 6)

lay.setSpacing(4)

self.card_hr = VitalCard("HR  (ECG)", "bpm", GREEN, GREEN_DIM)

self.card_spo2 = VitalCard("SpO2", "%", NEON, NEON_DIM)

self.card_pr = VitalCard("PR  (PLETH)", "bpm", NEON, NEON_DIM)

self.card_hr.sub.setText(f"LIMIT  {BPM_LOW}-{BPM_HIGH}")

self.card_spo2.sub.setText(f"LIMIT  >{SPO2_LOW}")

self.card_pr.sub.setText(f"LIMIT  {BPM_LOW}-{BPM_HIGH}")

lay.addWidget(self.card_hr, 1)

lay.addWidget(Separator())

lay.addWidget(self.card_spo2, 1)

lay.addWidget(Separator())

lay.addWidget(self.card_pr, 1)

lay.addWidget(Separator())

self.lbl_pi = QtWidgets.QLabel("PI  --")

self.lbl_pi.setStyleSheet(

f"color:{NEON_DIM}; font-family:{MONO}; font-size:15px;"

"letter-spacing:2px; padding-left:18px;")

lay.addWidget(self.lbl_pi)

self._alarm_txt = None

self.lbl_alarm = QtWidgets.QLabel("")

self.lbl_alarm.setWordWrap(True)

self.lbl_alarm.setAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)

self.lbl_alarm.setStyleSheet(

f"color:{ALARM}; font-family:{MONO}; font-size:18px;"

"font-weight:bold; letter-spacing:2px; padding:4px;")

self.lbl_alarm.setFixedHeight(84)

lay.addWidget(self.lbl_alarm)

self.lbl_diag = QtWidgets.QLabel("ECG -- SPS | PPG -- SPS | DROP --%")

self.lbl_diag.setAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)

self.lbl_diag.setStyleSheet(

f"color:{NEON_DIM}; font-family:{MONO}; font-size:12px; letter-spacing:1px;")

lay.addWidget(self.lbl_diag)

return panel

# -----------------------------------------------------------------------

#  PEMROSESAN (thread GUI)

# -----------------------------------------------------------------------

@staticmethod

def _pop_all(q, limit=4000):

out = []

for _ in range(limit):

try:

out.append(q.popleft())

except IndexError:

break

return out

def _process_ecg(self):

samples = self._pop_all(self.q_ecg)

now = time.perf_counter()

if samples:

self.last_rx_e = now

self.cnt_e += len(samples)

arr = np.asarray(samples, dtype=np.float64)

self.leads_off = bool(arr[-1, 1])

self.hw_bpm = int(arr[-1, 3])

x = (arr[:, 0] - ADC_MID) / ADC_SCALE

if self.leads_off:

self.ecg_need_reset = True

self.ecg_n += x.size

self.ecg_det.reset()

yn = np.zeros(x.size)                   # garis datar saat elektrode lepas

else:

if self.ecg_need_reset:                 # kontak baru / start

self.ecg_filt.reset(x[0])

self.ecg_det.reset()

self.env_e, self.gain_e = 0.5, 1.0

self.ecg_need_reset = False

y = self.ecg_filt.process(x)

for s in y:

t = self.ecg_n / self.fs_e

self.ecg_n += 1

if self.ecg_det.update(float(s), t):

self.beat_e = 9

# auto-gain: puncak meluruh pelan agar R-wave mengisi layar

peak = float(np.max(np.abs(y)))

self.env_e = max(peak, self.env_e * (0.9995 ** y.size))

target = min(0.9 / max(self.env_e, 0.05), 8.0)

self.gain_e += 0.1 * (target - self.gain_e)

yn = np.clip(y * self.gain_e, -1.15, 1.55)

self.tr_ecg.write(yn)

elif self.last_rx_e and (now - self.last_rx_e) > 1.0:    # link basi

self.leads_off = True

self.ecg_need_reset = True

self.ecg_det.reset()

self.tr_ecg.write(np.zeros(max(1, int(self.fs_e / GUI_FPS))))

def _process_ppg(self):

samples = self._pop_all(self.q_ppg)

now = time.perf_counter()

if samples:

self.last_rx_p = now

self.cnt_p += len(samples)

arr = np.asarray(samples, dtype=np.float64)

ir = arr[:, 0]

for b, s in zip(arr[:, 2], arr[:, 3]):

if b > 0:

self.pr = b

if s > 0:

self.spo2 = s

a = 0.15                                    # EMA level DC IR -> deteksi jari

for v in (ir[0], ir[-1]):

self.ir_ema = (1 - a) * self.ir_ema + a * v if self.ir_ema else v

present = self.ir_ema > self.args.ir_threshold

if present:

if not self.finger:                     # kontak baru

self.ppg_bp.reset(ir[0])

self.gain_p, self.env_p = 1.0, 0.0

self.pr, self.spo2 = (arr[-1, 2], arr[-1, 3])

y = self.ppg_bp.process(ir)

# MAX30100: IR TURUN saat sistol -> dibalik agar puncak ke atas.

# --invert membalik lagi bila sensor Anda tampil terbalik.

y = y if self.args.invert else -y

peak = float(np.max(np.abs(y))) if y.size else 0.0

self.env_p = max(peak, self.env_p * 0.997)

if self.env_p > 1e-6:

self.gain_p += 0.05 * (0.90 / self.env_p - self.gain_p)

yn = np.clip(y * self.gain_p, -1.1, 1.1)

if self.ppg_flag.feed(y):

self.beat_p = 9

self.pi_pct = 100.0 * 2.0 * self.env_p / max(self.ir_ema, 1.0)

else:

self.ppg_bp.reset(self.ir_ema)

yn = np.zeros_like(ir)

self.pi_pct = 0.0

self.pr, self.spo2 = 0.0, 0.0

self.finger = present

self.tr_ppg.write(yn)

elif self.last_rx_p and (now - self.last_rx_p) > 1.0:

self.finger = False

self.tr_ppg.write(np.zeros(max(1, int(self.fs_p / GUI_FPS))))

def _tick(self):

self._process_ecg()

self._process_ppg()

self.tr_ecg.refresh()

self.tr_ppg.refresh()

self._refresh_numbers()

# -----------------------------------------------------------------------

def _refresh_numbers(self):

blink = self._blink

# ---- HR dari EKG (utamakan Python, cadangan nilai firmware) ----

hr = 0 if self.leads_off else (self.ecg_det.bpm or self.hw_bpm)

hr_alarm = hr > 0 and not (BPM_LOW <= hr <= BPM_HIGH)

self.card_hr.set_value(str(hr) if hr else "--",

alarm=hr_alarm and blink, dim=hr == 0)

# ---- SpO2 & PR dari PPG ----

s = int(round(self.spo2)) if (self.finger and self.spo2 > 0) else 0

p = int(round(self.pr)) if (self.finger and self.pr > 0) else 0

s_alarm = s > 0 and s < SPO2_LOW

p_alarm = p > 0 and not (BPM_LOW <= p <= BPM_HIGH)

self.card_spo2.set_value(str(s) if s else "--", alarm=s_alarm and blink, dim=s == 0)

self.card_pr.set_value(str(p) if p else "--", alarm=p_alarm and blink, dim=p == 0)

# ikon hati berkedip

if self.beat_e > 0:

self.beat_e -= 1

if self.beat_p > 0:

self.beat_p -= 1

self.card_hr.set_beat(self.beat_e > 0 and not self.leads_off)

self.card_pr.set_beat(self.beat_p > 0 and self.finger)

self.lbl_pi.setText(f"PI  {self.pi_pct:4.1f} %" if self.finger else "PI  --")

# ---- banner alarm ----

lines = []

if self.leads_off:

lines.append("ECG LEADS OFF")

if not self.finger:

lines.append("SpO2 PROBE OFF")

if hr_alarm:

lines.append("HR TACHY" if hr > BPM_HIGH else "HR BRADY")

if s_alarm:

lines.append("LOW SpO2")

if p_alarm:

lines.append("PULSE OUT OF RANGE")

txt = "\n".join(lines) if (lines and blink) else ""

if txt != self._alarm_txt:

self._alarm_txt = txt

self.lbl_alarm.setText(txt)

# -----------------------------------------------------------------------

def _blink_tick(self):

self._blink = not self._blink

def _clock_tick(self):

self.lbl_clock.setText(time.strftime("%H:%M:%S"))

now = time.perf_counter()

dt = max(now - self._t0, 1e-3)

self.sps_e, self.sps_p = self.cnt_e / dt, self.cnt_p / dt

self.cnt_e = self.cnt_p = 0

self._t0 = now

r = self.reader

tot = r.n_ecg + r.n_ppg + r.dropped

drop = 100.0 * r.dropped / tot if tot else 0.0

self.lbl_diag.setText(

f"ECG {self.sps_e:5.1f} SPS | PPG {self.sps_p:5.1f} SPS | DROP {drop:.1f}%")

def _on_status(self, msg, ok):

self.lbl_link.setText(msg)

self.lbl_link.setStyleSheet(

f"color:{NEON if ok else AMBER}; font-family:{MONO};"

"font-size:15px; letter-spacing:2px;")

# -----------------------------------------------------------------------

def keyPressEvent(self, e):

k = e.key()

if k in (QtCore.Qt.Key_F11, QtCore.Qt.Key_F):

self.showNormal() if self.isFullScreen() else self.showFullScreen()

elif k == QtCore.Qt.Key_Escape and self.isFullScreen():

self.showNormal()

elif k == QtCore.Qt.Key_Q:

self.close()

def closeEvent(self, e):

self.timer.stop()

self.reader.stop()

super().closeEvent(e)

# ===========================================================================

#  6.  ENTRY POINT

# ===========================================================================

def main():

ap = argparse.ArgumentParser(description="Monitor pasien ECG + SpO2 (ESP32)")

ap.add_argument("--port", default=None, help="COM5 | /dev/ttyUSB0 (default: auto)")

ap.add_argument("--baud", type=int, default=BAUD)

ap.add_argument("--fs-ecg", type=float, default=FS_ECG, dest="fs_ecg",

help="sample rate EKG (Hz), samakan dengan firmware")

ap.add_argument("--fs-ppg", type=float, default=FS_PPG, dest="fs_ppg",

help="sample rate PPG (Hz), samakan dengan firmware")

ap.add_argument("--mains", type=float, default=50.0, choices=(50.0, 60.0),

help="frekuensi listrik untuk notch: 50 (Indonesia/Eropa) atau 60")

ap.add_argument("--ir-threshold", type=float, default=IR_FINGER_THRESH,

dest="ir_threshold", help="IR mentah di bawah nilai ini = tidak ada jari")

ap.add_argument("--invert", action="store_true",

help="balik polaritas pleth jika gelombang PPG tampil terbalik")

ap.add_argument("--simulate", action="store_true", help="data sintetis, tanpa hardware")

ap.add_argument("--windowed", action="store_true", help="jangan mulai fullscreen")

args = ap.parse_args()

QtWidgets.QApplication.setAttribute(QtCore.Qt.AA_EnableHighDpiScaling, True)

app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)

app.setStyleSheet(f"QWidget{{background:{BG};}}")

win = MonitorWindow(args)

win.showMaximized() if args.windowed else win.showFullScreen()

sys.exit(app.exec_())

if __name__ == "__main__":

main()